## 17025
4. Algemene eisen | 4.1 Onpartijdigheid | 4.1.1 Onpartijdige uitvoering |  | 4.1.1 Laboratoriumactiviteiten moeten onpartijdig worden uitgevoerd en dusdanig gestructureerd en bestuurd worden dat de onpartijdigheid wordt zeker gesteld. | 4.1.1 | 4. General Requirements | 4.1 Impartiality | 4.1.1 Impartiality of management structure & governance | 4.1.1 Laboratory activities shall be undertaken impartially and structured and managed so as to safeguard impartiality. | 1
4. Algemene eisen | 4.1 Onpartijdigheid | 4.1.2 Commitment management aangaande onpartijdigheid |  | 4.1.2 Het management van het laboratorium moet zich tot onpartijdigheid hebben verbonden. | 4.1.2 | 4. General Requirements | 4.1 Impartiality | 4.1.2 Impartiality of management | 4.1.2 The laboratory management shall be committed to impartiality. | 2
4. Algemene eisen | 4.1 Onpartijdigheid | 4.1.3 Onpartijdige uitvoering en vrijwaring van druk |  | 4.1.3 Het laboratorium moet de verantwoordelijkheid dragen voor de onpartijdigheid van zijn laboratoriumactiviteiten en moet ervoor zorgen dat commerciële, financiële of andere druk de onpartijdigheid van het laboratorium niet in het gedrang brengt. | 4.1.3 | 4. General Requirements | 4.1 Impartiality | 4.1.3 Impartiality & prevention of pressure | 4.1.3 The laboratory shall be responsible for the impartiality of its laboratory activities and shall not allow commercial, financial or other pressures to compromise impartiality. | 3
4. Algemene eisen | 4.1 Onpartijdigheid | 4.1.4 Risicoanalyse aangaande onpartijdigheid |  | 4.1.4 Het laboratorium moet voortdurend risico’s voor de onpartijdigheid van het laboratorium identificeren, waaronder de risico’s die voortkomen uit de activiteiten of relaties van het laboratorium, of uit de relaties van het personeel van het laboratorium. Dergelijke relaties betekenen echter niet per se dat een laboratorium een risico heeft met betrekking tot onpartijdigheid. OPMERKING Een relatie die de onpartijdigheid van het laboratorium in gevaar brengt, kan berusten op eigendom, bestuur, management, personeel, gedeelde middelen, financiën, contracten, marketing (met inbegrip van het bevorderen van naamsbekendheid) en de uitbetaling van een verkoopcommissie of andere stimulansen voor het aanbrengen van nieuwe klanten enz. T015:4.1.4 Risico's aangaande onpartijdigheid In 4.1.4 staat dat het identificeren van mogelijke risico's ten aanzien van de onpartijdigheid op een "on-going basis" moet plaatsvinden. Dat betekent dat bij relevante wijzigingen van activiteiten, relaties, of relaties van het personeel, de desbetreffende risico's aangaande de onpartijdigheid opnieuw beoordeeld moeten worden; wat niet betekent dat dat dat bij elke opdracht alle risico's aangaande de onpartijdigheid in ogenschouw genomen moeten worden. Minimaal jaarlijks moeten de onderwerpen, genoemd in 4.1.4 (activiteiten, relaties en relaties van het personeel), opnieuw beoordeeld worden. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van de management review (naar aanleiding van 8.9.2 m)). | 4.1.4 | 4. General Requirements | 4.1 Impartiality | 4.1.4 Impartiality & risks | 4.1.4 The laboratory shall identify risks to its impartiality on an on-going basis. This shall include those risks that arise from its activities, or from its relationships, or from the relationships of its personnel. However, such relationships do not necessarily present a laboratory with a risk to impartiality. NOTE A relationship that threatens the impartiality of the laboratory can be based on ownership, governance, management, personnel, shared resources, finances, contracts, marketing (including branding), and payment of a sales commission or other inducement for the referral of new customers, etc. | 4
4. Algemene eisen | 4.1 Onpartijdigheid | 4.1.5 Elimineren / minimaliseren van risico's |  | 4.1.5 Indien er een risico voor de onpartijdigheid geïdentificeerd wordt, moet het laboratorium in staat zijn aan te tonen hoe het dergelijke risico’s elimineert of minimaliseert. | 4.1.5 | 4. General Requirements | 4.1 Impartiality | 4.1.5 Risk mitigation | 4.1.5 If a risk to impartiality is identified, the laboratory shall be able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk. | 5
4. Algemene eisen | 4.2 Vertrouwelijkheid | 4.2.1 Vertrouwelijkheid & informatie |  | 4.2.1 Het laboratorium moet via juridisch afdwingbare overeenkomsten verantwoordelijk zijn voor het beheer van alle tijdens de uitvoering van laboratoriumactiviteiten verkregen of gecreëerde informatie. Het laboratorium moet de klant vooraf op de hoogte brengen van welke informatie het van plan is openbaar te maken. Met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders is overeengekomen tussen het laboratorium en de klant (bijvoorbeeld in het kader van het reageren op klachten), wordt alle overige informatie als bedrijfseigen informatie beschouwd en moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd. | 4.2.1 | 4. General Requirements | 4.2 Confidentiality | 4.2.1 Confidentiality & Information | 4.2.1 The laboratory shall be responsible, through legally enforceable commitments, for the management of all information obtained or created during the performance of laboratory activities. The laboratory shall inform the customer in advance, of the information it intends to place in the public domain. Except for information that the customer makes publicly available, or when agreed between the laboratory and the customer (e.g. for the purpose of responding to complaints), all other information is considered proprietary information and shall be regarded as confidential. | 6
4. Algemene eisen | 4.2 Vertrouwelijkheid | 4.2.2 Vertrouwelijkheid & vrijgeven informatie |  | 4.2.2 Indien het laboratorium wettelijk verplicht is of contractueel bevoegd is om vertrouwelijke informatie vrij te geven, moet de betrokken klant of persoon in kennis worden gesteld van het vrijgeven van de informatie, tenzij dit bij wet verboden is. | 4.2.2 | 4. General Requirements | 4.2 Confidentiality | 4.2.2 Confidentiality & disclosure of information | 4.2.2 When the laboratory is required by law or authorized by contractual arrangements to release confidential information, the customer or individual concerned shall, unless prohibited by law, be notified of the information provided. | 7
4. Algemene eisen | 4.2 Vertrouwelijkheid | 4.2.3 Vertrouwelijkheid en andere bronnen dan klant |  | 4.2.3 Via andere bronnen dan de klant zelf (bijvoorbeeld een klager, regelgevende instanties) verkregen informatie over de klant moet geheim zijn tussen de klant en het laboratorium. De verstrekker (bron) van deze informatie moet vertrouwelijk worden gehouden door het laboratorium en mag niet met de klant worden gedeeld, tenzij de bron hiermee instemt. | 4.2.3 | 4. General Requirements | 4.2 Confidentiality | 4.2.3 Confidentiality and non-client sources | 4.2.3 Information about the customer obtained from sources other than the customer (e.g. complainant, regulators) shall be confidential between the customer and the laboratory. The provider (source) of this information shall be confidential to the laboratory and shall not be shared with the customer, unless agreed by the source. | 8
4. Algemene eisen | 4.2 Vertrouwelijkheid | 4.2.4 Vertrouwelijkheid & personeel |  | 4.2.4 Het personeel, met inbegrip van commissieleden, contractanten, personeel van externe organisaties of personen die optreden namens het laboratorium, moet alle tijdens het uitvoeren van de laboratoriumactiviteiten verkregen of gecreëerde informatie vertrouwelijk houden, behalve als dit bij wet vereist is. | 4.2.4 | 4. General Requirements | 4.2 Confidentiality | 4.2.4 Confidentiality & Staff | 4.2.4 Personnel, including any committee members, contractors, personnel of external bodies, or individuals acting on the laboratory's behalf, shall keep confidential all information obtained or created during the performance of laboratory activities, except as required by law. | 9
5. Structurele eisen | 5.1 Rechtspersoon | 5.1 Rechtspersoonlijkheid |  | 5.1 Het laboratorium moet een rechtspersoon zijn, of een afgebakend onderdeel van een rechtspersoon, met wettelijke aansprakelijkheid voor zijn laboratoriumactiviteiten. OPMERKING In het kader van dit document wordt een overheidslaboratorium geacht op basis van zijn status als overheidsinstantie een rechtspersoon te zijn. | 5.1 | 5. Structural requirements | 5.1 Legal Entity | 5.1 Legal Entity | 5.1 The laboratory shall be a legal entity, or a defined part of a legal entity, that is legally responsible for its laboratory activities. NOTE For the purposes of this document, a governmental laboratory is deemed to be a legal entity on the basis of its governmental status. | 10
5. Structurele eisen | 5.2 Algehele verantwoordelijkheid | 5.2 Verantwoordelijkheid management |  | 5.2 Het laboratorium moet het management identificeren dat de algehele verantwoordelijkheid heeft voor het laboratorium. | 5.2 | 5. Structural requirements | 5.2 Overall resonsibility | 5.2 Overall resonsibility | 5.2 The laboratory shall identify management that has overall responsibility for the laboratory. | 11
5. Structurele eisen | 5.3 Reikwijdte laboratoriumactiviteiten | 5.3 Reikwijdte van het managementsysteem |  | 5.3 Het laboratorium moet de reikwijdte van de laboratoriumactiviteiten waarvoor het aan dit document voldoet, definiëren en documenteren. Het laboratorium mag alleen voor deze reikwijdte van laboratoriumactiviteiten aanspraak maken op het voldoen aan dit document; dit sluit structureel uitbestede laboratoriumactiviteiten uit. | 5.3 | 5. Structural requirements | 5.3 Range of laboratory activities | 5.3 Range of laboratory activities | 5.3 The laboratory shall define and document the range of laboratory activities for which it conforms with this document. The laboratory shall only claim conformity with this document for this range of laboratory activities, which excludes externally provided laboratory activities on an ongoing basis. | 12
5. Structurele eisen | 5.4 Voldoen aan de eisen | 5.4 Laboratoriumverantwoordelijkheid |  | 5.4 Laboratoriumactiviteiten moeten dusdanig worden uitgevoerd dat ze voldoen aan de eisen van dit document en de eisen van de klanten van het laboratorium, regelgevende instanties en organisaties die erkenning verzorgen. Dit betreft laboratoriumactiviteiten die worden uitgevoerd in alle vaste faciliteiten, op locaties buiten de vaste faciliteiten van het laboratorium, in geassocieerde tijdelijke of mobiele faciliteiten of bij een faciliteit van een klant. | 5.4 | 5. Structural requirements | 5.4 Meet the requirements | 5.4 Laboratory responsibility | 5.4 Laboratory activities shall be carried out in such a way as to meet the requirements of this document, the laboratory’s customers, regulatory authorities and organizations providing recognition. This shall include laboratory activities performed in all its permanent facilities, at sites away from its permanent facilities, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility. | 13
5. Structurele eisen | 5.5 Managementstructuur | 5.5 Organisatie- en managementstructuur/ Verantwoordelijkheden en bevoegdheden/ Gedocumenteerde procedures | x | 5.5 Het laboratorium moet: a) de organisatie en de managementstructuur van het laboratorium, de plaats ervan binnen een moederorganisatie en de relaties tussen het management, technische activiteiten en ondersteunende diensten definiëren; b) de verantwoordelijkheid, het gezag en de onderlinge relaties specificeren van al het personeel dat leiding geeft aan werkzaamheden die van invloed zijn op de resultaten van laboratoriumactiviteiten of dat deze werkzaamheden uitvoert of verifieert; c) de procedures van het laboratorium vastleggen voor zover nodig is om de consistente toepassing van de laboratoriumactiviteiten en de geldigheid van de resultaten te waarborgen. | 5.5 | 5. Structural requirements | 5.5 Management structure | 5.5 Organisation and management structure / Responsibilities and authorisations / Documented procedures | 5.5 The laboratory shall: a) define the organization and management structure of the laboratory, its place in any parent organization, and the relationships between management, technical operations and support services; b) specify the responsibility, authority and interrelationship of all personnel who manage, perform or verify work affecting the results of laboratory activities; c) document its procedures to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activities and the validity of the results. | 14
5. Structurele eisen | 5.6 Kwaliteitsmanagement - bevoegdheden en middelen | 5.6 Kwaliteitsmanagement - bevoegdheden en middelen |  | 5.6 Het laboratorium moet beschikken over personeel dat, ongeacht andere verantwoordelijkheden, beschikt over de bevoegdheden en de middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken, waaronder: a) het implementeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem b) het identificeren van afwijkingen van het managementsysteem of van de procedures voor het uitvoeren van laboratoriumactiviteiten; c) het initiëren van acties om dergelijke afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken; d) het aan het management van het laboratorium rapporteren over de prestaties van het managementsysteem en over eventuele noodzakelijke verbetering; e) het bewerkstelligen van de doeltreffendheid van laboratoriumactiviteiten. | 5.6 | 5. Structural requirements | 5.6 Authority and resource | 5.6 Authority and resourcse | 5.6 The laboratory shall have personnel who, irrespective of other responsibilities, have the authority and resources needed to carry out their duties, including: a) implementation, maintenance and improvement of the management system; b) identification of deviations from the management system or from the procedures for performing laboratory activities; c) initiation of actions to prevent or minimize such deviations; d) reporting to laboratory management on the performance of the management system and any need for improvement; e) ensuring the effectiveness of laboratory activities. | 15
5. Structurele eisen | 5.7 Managementsysteem | 5.7 Communicatie / Waarborgen integriteit na wijziging documentatiesysteem | x | 5.7 Het management van het laboratorium moet garanderen dat: a) er communicatie plaatsvindt met betrekking tot de doeltreffendheid van het managementsysteem en het belang van het voldoen aan de eisen van klanten en andere eisen; b) de integriteit van het managementsysteem behouden blijft wanneer er wijzigingen met betrekking tot het managementsysteem worden gepland en doorgevoerd. | 5.7 | 5. Structural requirements | 5.7 Management system | 5.7 Communication / integrity management system | 5.7 Laboratory management shall ensure that: a) communication takes place regarding the effectiveness of the management system and the importance of meeting customers' and other requirements; b) the integrity of the management system is maintained when changes to the management system are planned and implemented. | 16
6. Eisen aan middelen | 6.1 Algemeen | 6.1 Middelen algemeen |  | 6.1 Algemeen Het laboratorium moet beschikken over het personeel, de faciliteiten, uitrusting, systemen en de ondersteunende diensten die nodig zijn voor het beheren en uitvoeren van de laboratoriumactiviteiten. | 6.1 | 6. Resource requirements | 6.1 Recource requiremnets - general | 6.1 Recource requirements - general | 6.1 General The laboratory shall have available the personnel, facilities, equipment, systems and support services necessary to manage and perform its laboratory activities. | 17
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.1 Onpartijdig, competent, in overeenstemming met managementsysteem |  | 6.2.1 Het volledige personeel van het laboratorium, zowel intern als extern, dat de laboratoriumactiviteiten zou kunnen beïnvloeden, moet onpartijdig handelen, competent zijn en overeenkomstig het managementsysteem van het laboratorium werken. T015 - 6.2 Indien het laboratorium gebruik maakt van extern personeel (tijdelijk personeel, ingehuurd personeel, en dergelijke, bijvoorbeeld externe monsternemers of andere externe medewerkers), dan zal de RvA bij zijn onderzoeken onder andere specifieke aandacht schenken aan: - de supervisie en leiding met betrekking tot de (tijdelijke/ingehuurde/externe) medewerker(s); - contracten/overeenkomsten met deze medewerkers; - de wijze waarop zeker gesteld wordt dat deze medewerkers overeenkomstig het managementsysteem van het laboratorium werken; - het vaststellen van competenties en de periodieke toetsing daarvan; - invulling van het toezicht door bijvoorbeeld interne audits, monitoring, collegiale toetsing; - vastlegging van de kwalificaties (inclusief onderbouwing). De instelling waar de desbetreffende personen van ingehuurd of geleend worden, mag op geen enkele wijze verwijzen naar de accreditatie van de instelling aan wie verhuurd of uitgeleend wordt. | 6.2.1 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.1 Impartiality | 6.2.1 All personnel of the laboratory, either internal or external, that could influence the laboratory activities shall act impartially, be competent and work in accordance with the laboratory's management system. | 18
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.2 Competenties gedocumenteerd | x | 6.2.2 Het laboratorium moet de competentie‐eisen documenteren voor elke functie die van invloed is op de resultaten van laboratoriumactiviteiten, waaronder eisen voor opleiding, kwalificatie, training, technische kennis, vaardigheden en ervaring. | 6.2.2 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.2 Documented competences | 6.2.2 The laboratory shall document the competence requirements for each function influencing the results of laboratory activities, including requirements for education, qualification, training, technical knowledge, skills and experience. | 19
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.3 Competent voor activiteiten en beoordelen afwijkingen | x | 6.2.3 Het laboratorium moet bewerkstelligen dat het personeel de competentie heeft voor het uitvoeren van laboratoriumactiviteiten waarvoor het verantwoordelijk is en voor het beoordelen van het belang van afwijkingen. | 6.2.3 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.3 Competent for operations and assessing deviations | 6.2.3 The laboratory shall ensure that the personnel have the competence to perform laboratory activities for which they are responsible and to evaluate the significance of deviations. | 20
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.4 Kenbaar maken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden | x | 6.2.4 Het management van het laboratorium moet de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het personeel aan het personeel kenbaar maken. | 6.2.4 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.4 Communicating roles, responsibilities and authority | 6.2.4 The management of the laboratory shall communicate to personnel their duties, responsibilities and authorities. | 21
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.5 Procedure en registraties |  | 6.2.5 Het laboratorium moet (een) procedure(s) hebben en registraties bewaren voor: a) het vaststellen van de competentie‐eisen; b) het selecteren van personeel; c) het trainen van personeel; d) het toezicht houden op personeel; e) het toekennen van bevoegdheden aan personeel; f) het monitoren van de competentie van personeel. | 6.2.5 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.5 Procedure & records | 6.2.5 The laboratory shall have procedure(s) and retain records for: a) determining the competence requirements; b) selection of personnel; c) training of personnel; d) supervision of personnel; e) authorization of personnel; f) monitoring competence of personnel. | 22
6. Eisen aan middelen | 6.2 Personeel | 6.2.6 Bevoegdheden toekennen |  | 6.2.6 Het laboratorium moet personeel bevoegdheden toekennen voor het uitvoeren van specifieke laboratoriumactiviteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende a) het ontwikkelen, aanpassen, verifiëren en valideren van methoden; b) het analyseren van resultaten, met inbegrip van conformiteitsverklaringen of opinies en interpretaties; c) het rapporteren, beoordelen en vrijgeven van resultaten. | 6.2.6 | 6. Resource requirements | 6.2 Personel | 6.2.6 Authorisation of personnel | 6.2.6 The laboratory shall authorize personnel to perform specific laboratory activities, including but not limited to, the following: a) development, modification, verification and validation of methods; b) analysis of results, including statements of conformity or opinions and interpretations; c) report, review and authorization of results. | 23
6. Eisen aan middelen | 6.3 Faciliteiten en omgevingsomstandigheden | 6.3.1 Geschiktheid faciliteiten | x | 6.3.1 De faciliteiten en omgevingsomstandigheden moeten geschikt zijn voor de laboratoriumactiviteiten en mogen de geldigheid van de resultaten niet negatief beïnvloeden. OPMERKING Mogelijke invloeden die de geldigheid van de resultaten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zijn onder andere microbiële verontreiniging, stof, elektromagnetische storingen, straling, vocht, elektrische voeding, temperatuur, geluid en trilling. | 6.3.1 | 6. Resource requirements | 6.3 Facilities & environmental conditions | 6.3.1 Suitability of facilities | 6.3.1 The facilities and environmental conditions shall be suitable for the laboratory activities and shall not adversely affect the validity of results. NOTE Influences that can adversely affect the validity of results can include, but are not limited to, microbial contamination, dust, electromagnetic disturbances, radiation, humidity, electrical supply, temperature, sound and vibration. | 24
6. Eisen aan middelen | 6.3 Faciliteiten en omgevingsomstandigheden | 6.3.2 Geschiktheid faciliteiten documenteren | x | 6.3.2 De eisen voor faciliteiten en omgevingsomstandigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de laboratoriumactiviteiten, moeten worden gedocumenteerd. | 6.3.2 | 6. Resource requirements | 6.3 Facilities & environmental conditions | 6.3.2 Document suitability of facilities | 6.3.2 The requirements for facilities and environmental conditions necessary for the performance of the laboratory activities shall be documented. | 25
6. Eisen aan middelen | 6.3 Faciliteiten en omgevingsomstandigheden | 6.3.3 Omgevingsomstandigheden monitoren, beheersen en registreren. | x | 6.3.3 Het laboratorium moet omgevingsomstandigheden overeenkomstig relevante specificaties, methoden of procedures, of indien ze van invloed zijn op de kwaliteit van de resultaten, monitoren, beheersen en registreren. | 6.3.3 | 6. Resource requirements | 6.3 Facilities & environmental conditions | 6.3.3 Monitor, control and record environmental conditions | 6.3.3 The laboratory shall monitor, control and record environmental conditions in accordance with relevant specifications, methods or procedures or where they influence the validity of the results. | 26
6. Eisen aan middelen | 6.3 Faciliteiten en omgevingsomstandigheden | 6.3.4 Beheren van faciliteiten | x | 6.3.4 Maatregelen voor het beheren van faciliteiten moeten worden doorgevoerd, gemonitord en periodiek worden beoordeeld en moeten minimaal het volgende omvatten: a) toegang tot en het gebruik van zones die van invloed zijn op laboratoriumactiviteiten; b) het voorkomen van verontreiniging, verstoring of nadelige invloeden op laboratoriumactiviteiten; c) doeltreffende scheiding tussen zones met laboratoriumactiviteiten die niet met elkaar te verenigen zijn. | 6.3.4 | 6. Resource requirements | 6.3 Facilities & environmental conditions | 6.3.4 Managing facilities | 6.3.4 Measures to control facilities shall be implemented, monitored and periodically reviewed and shall include, but not be limited to: a) access to and use of areas affecting laboratory activities; b) prevention of contamination, interference or adverse influences on laboratory activities; c) effective separation between areas with incompatible laboratory activities. | 27
6. Eisen aan middelen | 6.3 Faciliteiten en omgevingsomstandigheden | 6.3.5 Faciliteiten op niet voortdurend eigen beheerde locaties | x | 6.3.5 Indien het laboratorium laboratoriumactiviteiten uitvoert op locaties of in faciliteiten waarover het laboratorium niet voortdurend het beheer heeft, moet het laboratorium garanderen dat aan de eisen met betrekking tot faciliteiten en omgevingsomstandigheden van dit document wordt voldaan. | 6.3.5 | 6. Resource requirements | 6.3 Facilities & environmental conditions | 6.3.5 Facilities at locations not permanently managed in-house | 6.3.5 When the laboratory performs laboratory activities at sites or facilities outside its permanent control, it shall ensure that the requirements related to facilities and environmental conditions of this document are met. | 28
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.1 Beschikbaarheid |  | 6.4.1 Het laboratorium moet toegang hebben tot uitrusting (inclusief, maar niet beperkt tot, meetinstrumenten, software, meetstandaarden, referentiematerialen, referentiegegevens, reagentia, verbruiksgoederen of hulpapparatuur) die vereist is om de laboratoriumactiviteiten correct uit te voeren en van invloed kan zijn op de resultaten. OPMERKING 1 Er bestaan allerlei namen voor referentiematerialen en gecertificeerde referentiematerialen, waaronder referentiestandaarden, kalibratiestandaarden, standaardreferentiematerialen en kwaliteitscontrolematerialen. ISO 17034 omvat extra informatie over referentiemateriaalproducenten (RMP’s). RMP’s die aan de eisen van ISO 17034 voldoen, worden als competent beschouwd. Referentiematerialen afkomstig van RMP’s die voldoen aan de eisen van ISO 17034, gaan vergezeld van een productinformatieblad / certificaat met vermelding van, onder andere, homogeniteit en stabiliteit voor gespecificeerde eigenschappen en, voor gecertificeerde referentiematerialen, gespecificeerde eigenschappen met gecertificeerde waarden, de bijbehorende meetonzekerheid en metrologische herleidbaarheid ervan. OPMERKING 2 ISO Guide 33 biedt richtlijnen voor het selecteren en gebruiken van referentiematerialen. ISO Guide 80 biedt richtlijnen voor het produceren van eigen kwaliteitscontrolematerialen. | 6.4.1 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.1 Accessability | 6.4.1 The laboratory shall have access to equipment (including, but not limited to, measuring instruments, software, measurement standards, reference materials, reference data, reagents, consumables or auxiliary apparatus) that is required for the correct performance of laboratory activities and that can influence the results. NOTE 1 A multitude of names exist for reference materials and certified reference materials, including reference standards, calibration standards, standard reference materials and quality control materials. ISO 17034 contains additional information on reference material producers (RMPs). RMPs that meet the requirements of ISO 17034 are considered to be competent. Reference materials from RMPs meeting the requirements of ISO 17034 are provided with a product information sheet/certificate that specifies, amongst other characteristics, homogeneity and stability for specified properties and, for certified reference materials, specified properties with certified values, their associated measurement uncertainty and metrological traceability. NOTE 2 ISO Guide 33 provides guidance on the selection and use of reference materials. ISO Guide 80 provides guidance to produce in-house quality control materials. | 29
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.2 Uitrusting buiten beheer |  | 6.4.2 Als het laboratorium uitrusting gebruikt waarover het laboratorium niet voortdurend het beheer heeft, moet het bewerkstelligen dat aan de eisen voor uitrusting van dit document wordt voldaan. | 6.4.2 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.2 Outside permanent control | 6.4.2 When the laboratory uses equipment outside its permanent control, it shall ensure that the requirements for equipment of this document are met. | 30
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.3 Onderhoud, transport, opslag, etc. |  | 6.4.3 Het laboratorium moet een procedure hebben voor het hanteren, vervoeren, opslaan, gebruiken en volgens planning onderhouden van uitrusting om de juiste werking ervan te garanderen en contaminatie of achteruitgang te voorkomen. | 6.4.3 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.3 Maintenance, transport, storage, etc. | 6.4.3 The laboratory shall have a procedure for handling, transport, storage, use and planned maintenance of equipment in order to ensure proper functioning and to prevent contamination or deterioration | 31
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.4 Verificatie geschiktheid |  | 6.4.4. Het laboratorium moet verifiëren dat uitrusting aan gespecificeerde eisen voldoet alvorens (opnieuw) in gebruik te worden genomen. T015: 6.4 Uitrusting Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verificatie van uitrusting voor het eerste gebruik (6.4.4), de (mogelijk externe) kalibratie van uitrusting (6.4.6 tot en met 6.4.8.) en de (interne) tussentijdse controle van uitrusting (6.4.10). Voor de kalibratie en interne tussentijdse controle zullen, waar relevant, door het laboratorium eisen moeten worden gesteld aan frequentie van kalibreren respectievelijk tussentijds controleren; ook moeten er eisen worden gesteld aan de bijbehorende toetsingscriteria. | 6.4.4 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.4 Verification of suitability | 6.4.4 The laboratory shall verify that equipment conforms to specified requirements before being placed or returned into service. | 32
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.5 Vereiste nauwkeurigheid | x | 6.4.5 De gebruikte meetuitrusting moet in staat zijn de vereiste meetnauwkeurigheid en/of meetonzekerheid te behalen, nodig om een geldig resultaat te kunnen produceren. | 6.4.5 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.5 Accuracy requirments | 6.4.5 The equipment used for measurement shall be capable of achieving the measurement accuracy and/or measurement uncertainty required to provide a valid result. | 33
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.6 Kalibratie |  | 6.4.6 Meetuitrusting moet worden gekalibreerd als: — de meetnauwkeurigheid of meetonzekerheid invloed heeft op de geldigheid van de gerapporteerde resultaten en/of — het kalibreren van de uitrusting vereist is om de metrologische herleidbaarheid van het gerapporteerde resultaten vast te stellen. OPMERKING Types uitrusting die van invloed zijn op de geldigheid van de gerapporteerde resultaten kunnen onder andere zijn: — de types die gebruikt worden voor het direct meten van de grootheid, bijvoorbeeld het gebruik van een balans om massa te meten; — de types die gebruikt worden om correcties door te voeren aan de gemeten waarde, bijvoorbeeld temperatuurmetingen; — de types die gebruikt worden om een uit meerdere grootheden berekend meetresultaat te verkrijgen. | 6.4.6 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.6 Calibration | 6.4.6 Measuring equipment shall be calibrated when: — the measurement accuracy or measurement uncertainty affects the validity of the reported results, and/or — calibration of the equipment is required to establish the metrological traceability of the reported results. NOTE Types of equipment having an effect on the validity of the reported results can include: — those used for the direct measurement of the measurand, e.g. use of a balance to perform a mass measurement; — those used to make corrections to the measured value, e.g. temperature measurements; — those used to obtain a measurement result calculated from multiple quantities. | 34
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.7 Kalibratieprogramma |  | 6.4.7 Het laboratorium moet een kalibratieprogramma opzetten, dat geëvalueerd en zo nodig aangepast wordt om vertrouwen in de kalibratiestatus te behouden. | 6.4.7 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.7 Calibration program | 6.4.7 The laboratory shall establish a calibration programme, which shall be reviewed and adjusted as necessary in order to maintain confidence in the status of calibration. | 35
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.8 Kalibratiestatus |  | 6.4.8 Alle uitrusting die gekalibreerd moet worden of die een gedefinieerde geldigheidsperiode heeft, moet geëtiketteerd, gecodeerd of anderszins geïdentificeerd worden, zodat de gebruiker van de uitrusting de kalibratiestatus of geldigheidsperiode gemakkelijk kan vaststellen. | 6.4.8 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.8 Status of calibration | 6.4.8 All equipment requiring calibration or which has a defined period of validity shall be labelled, coded or otherwise identified to allow the user of the equipment to readily identify the status of calibration or period of validity. | 36
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.9 Apparatuur - buiten gebruik |  | 6.4.9 Uitrusting die overbelast of verkeerd gehanteerd is, twijfelachtige resultaten oplevert, of defect blijkt te zijn of niet aan de gespecificeerde eisen blijkt te voldoen, moet buiten gebruik worden gesteld. Deze uitrusting moet afgezonderd worden om het gebruik ervan te voorkomen of er moet met een duidelijk(e) etiket of markering op worden aangegeven dat de uitrusting buiten gebruik is zolang niet geverifieerd is dat deze naar behoren werkt. Het laboratorium moet het effect onderzoeken van het defect of de afwijking van de gespecificeerde eisen en moet de procedure initiëren voor de beheersing van afwijkende werkwijzen (zie 7.10). | 6.4.9 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.9 Decommissioning of equipment | 6.4.9 Equipment that has been subjected to overloading or mishandling, gives questionable results, or has been shown to be defective or outside specified requirements, shall be taken out of service. It shall be isolated to prevent its use or clearly labelled or marked as being out of service until it has been verified to perform correctly. The laboratory shall examine the effect of the defect or deviation from specified requirements and shall initiate the management of nonconforming work procedure (see 7.10). | 37
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.10 Tussentijdse controles |  | 6.4.10 Als tussentijdse controles nodig zijn om het vertrouwen te behouden in de prestaties van de uitrusting, moeten deze controles volgens een procedure worden uitgevoerd. T015: 6.4 Uitrusting Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verificatie van uitrusting voor het eerste gebruik (6.4.4), de (mogelijk externe) kalibratie van uitrusting (6.4.6 tot en met 6.4.8.) en de (interne) tussentijdse controle van uitrusting (6.4.10). Voor de kalibratie en interne tussentijdse controle zullen, waar relevant, door het laboratorium eisen moeten worden gesteld aan frequentie van kalibreren respectievelijk tussentijds controleren; ook moeten er eisen worden gesteld aan de bijbehorende toetsingscriteria. | 6.4.10 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.10 Intermediate checks | 6.4.10 When intermediate checks are necessary to maintain confidence in the performance of the equipment, these checks shall be carried out according to a procedure. | 38
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.11 Correctiefactoren |  | 6.4.11 Als kalibratiegegevens en gegevens van referentiemateriaal referentiewaarden of correctiefactoren omvatten, moet het laboratorium garanderen dat de referentiewaarden en correctiefactoren naar behoren worden bijgewerkt en geïmplementeerd om aan gespecificeerde eisen te voldoen. | 6.4.11 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.11Correction factors | 6.4.11 When calibration and reference material data include reference values or correction factors, the laboratory shall ensure the reference values and correction factors are updated and implemented, as appropriate, to meet specified requirements. | 39
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.12 Beveiliging tegen onbedoelde bijstellingen |  | 6.4.12 Het laboratorium moet praktisch realiseerbare maatregelen treffen om te voorkomen dat onbedoelde bijstellingen van apparatuur de resultaten ongeldig maken. | 6.4.12 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.12 Preventing unintended adjustments | 6.4.12 The laboratory shall take practicable measures to prevent unintended adjustments of equipment from invalidating results. | 40
6. Eisen aan middelen | 6.4 Uitrusting | 6.4.13 Registraties (identificatie, onderhoud, etc.) |  | 6.4.13 Er moeten registraties worden bewaard voor uitrusting die van invloed kan zijn op laboratoriumactiviteiten. De registraties moeten, waar van toepassing, het volgende omvatten: a) de identiteit van de uitrusting, met inbegrip van software‐ en firmwareversie; b) de naam van de fabrikant, de type‐identificatie en het serienummer of andere unieke identificatie; c) bewijs van verificatie dat de uitrusting aan gespecificeerde eisen voldoet; d) de huidige locatie; e) kalibratiedatums, resultaten van kalibraties, bijstellingen, aanvaardingscriteria en de vervaldatum van de kalibratie (of ‘de volgende kalibratiedatum’) of het kalibratie‐interval; f) documentatie van referentiematerialen, resultaten, aanvaardingscriteria, relevante datums en de geldigheidsduur; g) het onderhoudsplan en tot dusver uitgevoerd onderhoud, indien relevant voor de prestaties van de uitrusting; h) details over eventuele schade, storing, aanpassing aan of reparatie van de uitrusting. | 6.4.13 | 6. Resource requirements | 6.4 Equipment | 6.4.13 Records (identification, maintenance, etc.) | 6.4.13 Records shall be retained for equipment which can influence laboratory activities. The records shall include the following, where applicable: a) the identity of equipment, including software and firmware version; b) the manufacturer's name, type identification, and serial number or other unique identification; c) evidence of verification that equipment conforms with specified requirements; d) the current location; e) calibration dates, results of calibrations, adjustments, acceptance criteria, and the due date of the next calibration or the calibration interval; f) documentation of reference materials, results, acceptance criteria, relevant dates and the period of validity; h) details of any damage, malfunction, modification to, or repair of, the equipment. | 41
6. Eisen aan middelen | 6.5 Metrologische herleidbaarheid | 6.5.1 Metrologische herleidbaarheid |  | 6.5.1 Het laboratorium moet de metrologische herleidbaarheid van zijn meetresultaten vaststellen en in stand houden door middel van een gedocumenteerde, ononderbroken keten van kalibraties die elk bijdragen aan de meetonzekerheid, waardoor de meetresultaten aan een passende referentie gekoppeld worden. OPMERKING 1 In ISO/IEC Guide 99 wordt metrologische herleidbaarheid gedefinieerd als de ‘eigenschap van een meetresultaat waardoor het resultaat aan een referentie gerelateerd kan worden via een gedocumenteerde, ononderbroken keten van kalibraties, die elk bijdragen aan de meetonzekerheid’. OPMERKING 2 Zie bijlage A voor extra informatie over metrologische herleidbaarheid. T015: 6.5 Acceptabele herleidbaarheid Zie RvA-T018, Acceptabele herleidbaarheid. In dat toelichtende document wordt uitgelegd hoe voldaan kan worden aan de eisen ten aanzien van herleidbaarheid van metingen die gelden voor laboratoria en inspectie-instellingen. RvA-T018 licht ook toe wanneer acceptabele herleidbaarheid noodzakelijk is en wanneer sprake is van kritieke apparatuur. Het RvA-beleid hieromtrent is gebaseerd op ILAC P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results. | 6.5.1 | 6. Resource requirements | 6.5 Metrological Traceability | 6.5.1 Metrological traceability | 6.5.1 The laboratory shall establish and maintain metrological traceability of its measurement results by means of a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty, linking them to an appropriate reference. NOTE 1 In ISO/IEC Guide 99, metrological traceability is defined as the “property of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty”. NOTE 2 See Annex A for additional information on metrological traceability. | 42
6. Eisen aan middelen | 6.5 Metrologische herleidbaarheid | 6.5.2 Herleidbaarheid tot het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) |  | 6.5.2 Het laboratorium moet zeker stellen dat meetresultaten herleidbaar zijn tot het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) via: a) kalibratie uitgevoerd door een competent laboratorium, of; OPMERKING 1 Laboratoria die aan de eisen van dit document voldoen, worden als competent beschouwd. b) gecertificeerde waarden van gecertificeerde referentiematerialen, geleverd door een competente producent met verklaarde metrologische herleidbaarheid tot het SI‐stelsel, of; OPMERKING 2 Producenten van referentiematerialen die aan de eisen van ISO 17034 voldoen, worden als competent beschouwd. c) directe realisatie van de SI‐eenheden door directe of indirecte vergelijking met nationale of internationale referentiestandaarden. OPMERKING 3 Details van praktische realisatie van de definities van bepaalde belangrijke eenheden worden gegeven in de SI‐brochure. | 6.5.2 | 6. Resource requirements | 6.5 Metrological Traceability | 6.5.2 Traceability to the International System of Units (SI) | 6.5.2 The laboratory shall ensure that measurement results are traceable to the International System of Units (SI) through: a) calibration provided by a competent laboratory; or NOTE 1 Laboratories fulfilling the requirements of this document are considered to be competent. b) certified values of certified reference materials provided by a competent producer with stated metrological traceability to the SI; or NOTE 2 Reference material producers fulfilling the requirements of ISO 17034 are considered to be competent. c) direct realization of the SI units ensured by comparison, directly or indirectly, with national or international standards. NOTE 3 Details of practical realization of the definitions of some important units are given in the SI brochure. | 43
6. Eisen aan middelen | 6.5 Metrologische herleidbaarheid | 6.5.3 Herleidbaarheid tot het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) technisch onmogelijk |  | 6.5.3 Wanneer metrologische herleidbaarheid tot de SI‐eenheden technisch niet mogelijk is, moet het laboratorium metrologische herleidbaarheid tot een passende referentie aantonen, bijvoorbeeld: a) gecertificeerde waarden van gecertificeerde referentiematerialen geleverd door een competente producent; b) resultaten van referentiemeetprocedures, gespecificeerde methoden of consensusnormen die duidelijk beschreven zijn en waarvan aanvaard is dat ze meetresultaten bieden die geschikt zijn voor het beoogde gebruik ervan en door geschikte vergelijking gegarandeerd worden. | 6.5.3 | 6. Resource requirements | 6.5 Metrological Traceability | 6.5.3 Traceability to the International System of Units (SI) technically impossible | 6.5.3 When metrological traceability to the SI units is not technically possible, the laboratory shall demonstrate metrological traceability to an appropriate reference, e.g.: a) certified values of certified reference materials provided by a competent producer; b) results of reference measurement procedures, specified methods or consensus standards that are clearly described and accepted as providing measurement results fit for their intended use and ensured by suitable comparison. | 44
6. Eisen aan middelen | 6.6 Extern toegeleverde producten en diensten | 6.6.1 Geschikte diensten en goederen |  | 6.6.1 Het laboratorium moet garanderen dat alleen geschikte extern toegeleverde producten en diensten die van invloed zijn op laboratoriumactiviteiten, gebruikt worden indien zulke producten en diensten: a) bedoeld zijn voor opname in de eigen activiteiten van het laboratorium; b) door het laboratorium volledig of deels rechtstreeks aan de klant worden geleverd, in de staat waarin ze van de externe toeleverancier worden ontvangen; c) worden gebruikt om de bedrijfsuitoefening van het laboratorium te ondersteunen. OPMERKING Producten kunnen bijvoorbeeld meetstandaarden en ‐uitrusting, hulpuitrusting, verbruiksmaterialen en referentiematerialen omvatten. Diensten kunnen bijvoorbeeld kalibratiediensten, monsternemingsdiensten, testdiensten, facilitaire diensten en onderhoudsdiensten voor uitrusting, bekwaamheidsbeproevingsdiensten en beoordelings‐ en auditdiensten omvatten. | 6.6.1 | 6. Resource requirements | 6.6 Externally provided products and services | 6.6.1 Suitability of supplies and services | 6.6.1 The laboratory shall ensure that only suitable externally provided products and services that affect laboratory activities are used, when such products and services: a) are intended for incorporation into the laboratory’s own activities; b) are provided, in part or in full, directly to the customer by the laboratory, as received from the external provider; c) are used to support the operation of the laboratory. NOTE Products can include, for example, measurement standards and equipment, auxiliary equipment, consumable materials and reference materials. Services can include, for example, calibration services, sampling services, testing services, facility and equipment maintenance services, proficiency testing services and assessment and auditing services. | 45
6. Eisen aan middelen | 6.6 Extern toegeleverde producten en diensten | 6.6.2 Procedure |  | 6.6.2 Het laboratorium moet een procedure hebben en registraties bewaren voor: a) het definiëren, beoordelen en goedkeuren van de eisen van het laboratorium voor extern toegeleverde producten en diensten; b) het definiëren van de criteria voor het beoordelen, selecteren, monitoren van de prestaties en herbeoordelen van de externe toeleveranciers; c) het garanderen dat extern toegeleverde producten en diensten voldoen aan de vastgestelde eisen van het laboratorium of, indien van toepassing, aan de relevante eisen van dit document, alvorens gebruikt te worden of rechtstreeks aan de klant te worden geleverd; d) het treffen van maatregelen naar aanleiding van beoordelingen, het monitoren van de prestaties en herbeoordelingen van de externe toeleveranciers. T015:6.6.2 c) Geleverde producten en diensten In 6.6.2 c) staat vermeld dat aan relevante eisen van de EN ISO/IEC 17025 voldaan moet worden. Dat betreft de eisen die een directe en technische relatie met het test- en/of kalibratieresultaat hebben. | 6.6.2 | 6. Resource requirements | 6.6 Externally provided products and services | 6.6.2 Procedure | 6.6.2 The laboratory shall have a procedure and retain records for: a) defining, reviewing and approving the laboratory’s requirements for externally provided products and services; b) defining the criteria for evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation of the external providers; c) ensuring that externally provided products and services conform to the laboratory’s established requirements, or when applicable, to the relevant requirements of this document, before they are used or directly provided to the customer; d) taking any actions arising from evaluations, monitoring of performance and re-evaluations of the external providers. | 46
6. Eisen aan middelen | 6.6 Extern toegeleverde producten en diensten | 6.6.3 Vereisten |  | 6.6.3 Het laboratorium moet zijn eisen aan externe toeleveranciers kenbaar maken voor: a) de te leveren producten en diensten; b) de aanvaardingscriteria; c) competentie, inclusief elke vereiste kwalificatie van personeel; d) activiteiten die het laboratorium, of de klant van het laboratorium, voornemens is op de locatie van de externe toeleverancier uit te voeren. | 6.6.3 | 6. Resource requirements | 6.6 Externally provided products and services | 6.6.3 Requirements | 6.6.3 The laboratory shall communicate its requirements to external providers for: a) the products and services to be provided; b) the acceptance criteria; c) competence, including any required qualification of personnel; d) activities that the laboratory, or its customer, intends to perform at the external provider's premises. | 47
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.1 Procedure |  | 7.1.1 Het laboratorium moet een procedure hebben voor het beoordelen van aanvragen, tenders en contracten. De procedure moet bewerkstelligen dat: a) de eisen afdoende gedefinieerd, gedocumenteerd en begrepen worden; b) het laboratorium over het vermogen en de middelen beschikt om aan de eisen te voldoen; c) indien er gebruikgemaakt wordt van externe toeleveranciers, de eisen van 6.6 worden toegepast en het laboratorium de klant op de hoogte brengt van de specifieke door de externe toeleverancier uit te voeren laboratoriumactiviteiten en hiervoor de goedkeuring van de klant verkrijgt; OPMERKING 1 Het wordt onderkend dat er sprake kan zijn van de externe toelevering van laboratoriumactiviteiten indien: — het laboratorium wel de middelen en competentie heeft om de activiteiten uit te voeren, maar om onvoorziene redenen deels of geheel niet in staat is deze te verrichten; — het laboratorium niet de middelen of competentie heeft om de activiteiten uit te voeren. d) de geschikte methoden of procedures worden geselecteerd en aan de eisen van klanten kunnen voldoen. OPMERKING 2 Voor interne of bekende klanten kunnen beoordelingen van aanvragen, tenders en contracten op vereenvoudigde wijze worden uitgevoerd. | 7.1.1 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.7.1 Procedure | 7.1.1 The laboratory shall have a procedure for the review of requests, tenders and contracts. The procedure shall ensure that: a) the requirements are adequately defined, documented and understood; b) the laboratory has the capability and resources to meet the requirements; c) where external providers are used, the requirements of 6.6 are applied and the laboratory advises the customer of the specific laboratory activities to be performed by the external provider and gains the customer's approval; NOTE 1 It is recognized that externally provided laboratory activities can occur when: — the laboratory has the resources and competence to perform the activities, however, for unforeseen reasons is unable to undertake these in part or full; — the laboratory does not have the resources or competence to perform the activities. d) the appropriate methods or procedures are selected and are capable of meeting the customers' requirements. NOTE 2 For internal or routine customers, reviews of requests, tenders and contracts can be performed in a simplified way. | 48
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.2 Opdrachtgever informeren bij onjuiste/oude methode |  | 7.1.2 Het laboratorium moet de klant op de hoogte brengen wanneer het van mening is dat de methode waarom de klant heeft verzocht ongeschikt of verouderd is. | 7.1.2 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.2 Inform customers of unsuitable or outdated methods | 7.1.2 The laboratory shall inform the customer when the method requested by the customer is considered to be inappropriate or out of date. | 49
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.3 Specificatielimieten |  | 7.1.3 Indien de klant om een conformiteitsverklaring met betrekking tot een specificatie of norm voor de test of kalibratie (bijvoorbeeld goedgekeurd/afgekeurd, binnen de toleranties/buiten de toleranties) verzoekt, moeten de specificatie of de norm en de beslisregel duidelijk gedefinieerd worden. Tenzij dit inherent is aan de specificatie of norm volgens het verzoek, moet de geselecteerde beslisregel kenbaar worden gemaakt aan, en overeengekomen met, de klant. OPMERKING Zie voor verdere richtlijnen over conformiteitsverklaringen ISO/IEC Guide 98‐4. | 7.1.3 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.3 Specification or standard | 7.1.3 When the customer requests a statement of conformity to a specification or standard for the test or calibration (e.g. pass/fail, in-tolerance/out-of-tolerance), the specification or standard and the decision rule shall be clearly defined. Unless inherent in the requested specification or standard, the decision rule selected shall be communicated to, and agreed with the customer. | 50
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.4 Verschillen tussen tender en contract | x | 7.1.4 Verschillen tussen de aanvraag of de tender en het contract moeten worden verholpen voordat er wordt gestart met laboratoriumactiviteiten. Elk contract moet zowel voor het laboratorium als de klant aanvaardbaar zijn. Afwijkingen waar de klant om verzoekt, mogen niet van invloed zijn op de integriteit van het laboratorium of de kwaliteit van de resultaten. | 7.1.4 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.4 Differences between tender and contract | 7.1.4 Any differences between the request or tender and the contract shall be resolved before laboratory activities commence. Each contract shall be acceptable both to the laboratory and the customer. Deviations requested by the customer shall not impact the integrity of the laboratory or the validity of the results. | 51
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.5 Meldingsplicht bij afwijken van contract | x | 7.1.5 De klant moet op de hoogte worden gesteld van eventuele afwijkingen van het contract. | 7.1.5 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.5 Inform about deviation from contract | 7.1.5 The customer shall be informed of any deviation from the contract. | 52
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.6 Beoordelen en kenbaarmaken contractwijzigingen | x | 7.1.6 Indien een contract wordt gewijzigd nadat het werk gestart is, moet het contract opnieuw worden beoordeeld en moeten eventuele wijzigingen kenbaar worden gemaakt aan al het betrokken personeel. | 7.1.6 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.6 Assessing and declaring contract amendments | 7.1.6 If a contract is amended after work has commenced, the contract review shall be repeated and any amendments shall be communicated to all affected personnel. | 53
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.7 Samenwerking |  | 7.1.7 Het laboratorium moet met klanten of hun vertegenwoordigers samenwerken om het verzoek van de klant te verhelderen en om de prestaties van het laboratorium ten opzichte van de uitgevoerde werkzaamheden te monitoren. OPMERKING Deze samenwerking kan onder andere bestaan uit: a) het bieden van redelijke toegang tot relevante zones van het laboratorium om klantspecifieke laboratoriumactiviteiten bij te wonen; b) het voorbereiden, verpakken en verzenden van objecten die de klant nodig heeft voor verificatiedoeleinden. | 7.1.7 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.7 Cooperation | 7.1.7 The laboratory shall cooperate with customers or their representatives in clarifying the customer's request and in monitoring the laboratory’s performance in relation to the work performed. NOTE Such cooperation can include: a) providing reasonable access to relevant areas of the laboratory to witness customer-specific laboratory activities; b) preparation, packaging, and dispatch of items needed by the customer for verification purposes. | 54
7. Eisen aan het proces | 7.1 Beoordeling van aanvragen, tenders en contracten | 7.1.8 Registraties |  | 7.1.8 Er moeten registraties van beoordelingen, inclusief significante veranderingen, worden bewaard. Er moeten ook registraties worden bewaard van relevante besprekingen met een klant met betrekking tot de eisen van de klant of de resultaten van de laboratoriumactiviteiten. | 7.1.8 | 7. Process requirements | 7.1 Review of requests, tenders and contracts | 7.1.8 Records | 7.1.8 Records of reviews, including any significant changes, shall be retained. Records shall also be retained of pertinent discussions with a customer relating to the customer's requirements or the results of the laboratory activities. | 55
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.1 Geschikte methoden en procedures |  | 7.2.1.1 Het laboratorium moet geschikte methoden en procedures gebruiken voor alle laboratoriumactiviteiten en, indien van toepassing, voor het bepalen van de meetonzekerheid evenals statistische technieken voor gegevensanalyse. OPMERKING Het gebruik van ‘methode’ in dit document kan als synoniem worden gezien voor de term ‘meetprocedure’ zoals gedefinieerd in ISO/IEC Guide 99. | 7.2.1.1 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.1 The laboratory shall use appropriate methods and procedures for all laboratory activities and, where appropriate, for evaluation of the measurement uncertainty as well as statistical techniques for analysis of data. NOTE “Method” as used in this document can be considered synonymous with the term “measurement procedure” as defined in ISO/IEC Guide 99. | 56
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.2 Actuele en beschikbare methoden |  | 7.2.1.2 Alle methoden, procedures en ondersteunende documentatie, zoals voor de laboratoriumactiviteiten relevante instructies, normen, handleidingen en referentiegegevens, moeten actueel worden gehouden en gemakkelijk beschikbaar zijn voor het personeel (zie 8.3). | 7.2.1.2 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.2 All methods, procedures and supporting documentation, such as instructions, standards, manuals and reference data relevant to the laboratory activities, shall be kept up to date and shall be made readily available to personnel (see 8.3). | 57
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.3 Meest recente versie van de methode |  | 7.2.1.3 Het laboratorium moet garanderen dat het de meest recente geldige versie van een methode gebruikt tenzij dit niet passend of niet mogelijk is. Indien nodig moet de toepassing van de methode worden aangevuld met extra details om een consistente toepassing te garanderen. OPMERKING Internationale, regionale of nationale normen of andere erkende specificaties die voldoende en beknopte informatie bevatten over de wijze van uitvoeren van laboratoriumactiviteiten, hoeven niet te worden aangevuld of als interne procedures te worden herschreven indien deze normen dusdanig zijn opgesteld dat ze door het uitvoerend personeel in een laboratorium kunnen worden gebruikt. Het kan nodig zijn in aanvullende documentatie te voorzien voor optionele stappen in de methode of voor aanvullende details. | 7.2.1.3 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.3 The laboratory shall ensure that it uses the latest valid version of a method unless it is not appropriate or possible to do so. When necessary, the application of the method shall be supplemented with additional details to ensure consistent application. NOTE International, regional or national standards or other recognized specifications that contain sufficient and concise information on how to perform laboratory activities do not need to be supplemented or rewritten as internal procedures if these standards are written in a way that they can be used by the operating personnel in a laboratory. It can be necessary to provide additional documentation for optional steps in the method or additional details. | 58
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.4 Keuze van methode indien niet gespecificeerd |  | 7.2.1.4 Als de klant niet specificeert welke methode moet worden gebruikt, moet het laboratorium een passende methode kiezen en de klant van de gekozen methode op de hoogte stellen. Methoden die gepubliceerd zijn in internationale, regionale of nationale normen, door gerenommeerde technische organisaties of in relevante wetenschappelijke teksten of tijdschriften, of gespecificeerd zijn door de fabrikant van de uitrusting, worden aanbevolen. Ook kunnen door het laboratorium ontwikkelde of aangepaste methoden worden gebruikt. | 7.2.1.4 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.4 When the customer does not specify the method to be used, the laboratory shall select an appropriate method and inform the customer of the method chosen. Methods published either in international, regional or national standards, or by reputable technical organizations, or in relevant scientific texts or journals, or as specified by the manufacturer of the equipment, are recommended. Laboratory-developed or modified methods can also be used. | 59
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.5 Verificatie van methoden |  | 7.2.1.5 Het laboratorium moet voorafgaand aan de introductie van methoden verifiëren dat het deze naar behoren kan uitvoeren door te garanderen dat de vereiste prestaties gerealiseerd kunnen worden. Er moeten registraties van de verificatie worden bewaard. Indien een methode wordt herzien door de instantie die hem heeft uitgegeven, moet de verificatie voor zover nodig worden herhaald. T015: In 7.2.1.5 en 7.2.2 wordt onderscheid gemaakt tussen verificatie en validatie. Voor testlaboratoria geldt: - Indien een verrichting ‘conform’ een referentiemethode (zie RvA-T001) wordt uitgevoerd, mag volstaan worden met een verificatie van de methode. Hierbij moet het laboratorium aan de hand van eigen onderzoek minimaal de aantoonbaarheidsgrens, het meetbereik, de lineariteit, juistheid, terugvinding, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid nagaan. De resultaten moeten voldoen aan de prestatiekenmerken die in de referentiemethode beschreven staan. Staan in de referentiemethode geen prestatiekenmerken, dan moeten de prestatiekenmerken voldoen aan de prestatiekenmerken uit vergelijkbare referentiemethoden. | 7.2.1.5 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.5 The laboratory shall verify that it can properly perform methods before introducing them by ensuring that it can achieve the required performance. Records of the verification shall be retained. If the method is revised by the issuing body, verification shall be repeated to the extent necessary. | 60
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.6 Ontwikkeling van methoden |  | 7.2.1.6 Indien het nodig is een methode te ontwikkelen, moet dit een geplande activiteit zijn die wordt toegewezen aan competent personeel dat over afdoende middelen beschikt. Tijdens de ontwikkeling van een methode moet er regelmatig beoordeling plaatsvinden om te bevestigen dat nog altijd aan de behoeften van de klant wordt voldaan. Eventuele aanpassingen aan het ontwikkelingsplan moeten worden goedgekeurd en vrijgegeven. | 7.2.1.6 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.6 When method development is required, this shall be a planned activity and shall be assigned to competent personnel equipped with adequate resources. As method development proceeds, periodic review shall be carried out to confirm that the needs of the customer are still being fulfilled. Any modifications to the development plan shall be approved and authorized. | 61
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.1.7 Afwijkingen van methoden |  | 7.2.1.7 Afwijkingen van methoden voor alle laboratoriumactiviteiten mogen zich alleen voordoen indien de afwijking gedocumenteerd en technisch gerechtvaardigd is, er toestemming voor is verleend en de afwijking door de klant aanvaard is. OPMERKING Aanvaarding door de klant van afwijkingen kan vooraf in het contract worden overeengekomen. | 7.2.1.7 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.1 Selection and verification of methods | 7.2.1.7 Deviations from methods for all laboratory activities shall occur only if the deviation has been documented, technically justified, authorized, and accepted by the customer. NOTE Customer acceptance of deviations can be agreed in advance in the contract. | 62
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.2.1 Validatie van niet-standaardmethoden |  | 7.2.2.1 Het laboratorium moet niet‐standaardmethoden, door het laboratorium ontwikkelde methoden en standaardmethoden die buiten het beoogde toepassingsgebied ervan gebruikt worden of anderszins zijn aangepast, valideren. De validatie moet zo uitgebreid zijn als nodig is om te voldoen aan de behoeften van de toepassing of het toepassingsgebied in kwestie. OPMERKING 1 Validatie kan procedures omvatten voor het nemen van monsters van, en het behandelen en vervoeren van te testen of te kalibreren objecten. OPMERKING 2 Voor het valideren van methoden kan een van de volgende technieken of een combinatie daarvan worden gebruikt: a) kalibratie of bepaling van systematische afwijking en precisie met behulp van referentiestandaarden of referentiematerialen; b) systematische beoordeling van de factoren die van invloed zijn op het resultaat; c) het testen van de robuustheid van de methode door gecontroleerde parameters, zoals incubatortemperatuur en afgegeven volume, te variëren; d) vergelijking van de behaalde resultaten met andere gevalideerde methoden; e) interlaboratoriumvergelijkingen; f) bepaling van de meetonzekerheid van de resultaten op basis van inzicht in de theoretische principes van de methode en praktijkervaring met het uitvoeren van de monsterneming‐ of testmethode. | 7.2.2.1 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.2 Validation of methods | 7.2.2.1 The laboratory shall validate non-standard methods, laboratory-developed methods and standard methods used outside their intended scope or otherwise modified. The validation shall be as extensive as is necessary to meet the needs of the given application or field of application. NOTE 1 Validation can include procedures for sampling, handling and transportation of test or calibration items. NOTE 2 The techniques used for method validation can be one of, or a combination of, the following: a) calibration or evaluation of bias and precision using reference standards or reference materials; b) systematic assessment of the factors influencing the result; c) testing method robustness through variation of controlled parameters, such as incubator temperature, volume dispensed; d) comparison of results achieved with other validated methods; e) interlaboratory comparisons; f) evaluation of measurement uncertainty of the results based on an understanding of the theoretical principles of the method and practical experience of the performance of the sampling or test method. | 63
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.2.2 Invloed van wijzigingen op een gevalideerde methode |  | 7.2.2.2 Indien er veranderingen worden aangebracht aan een gevalideerde methode, moet de invloed van die veranderingen worden vastgesteld en als blijkt dat ze van invloed zijn op de oorspronkelijke validatie, moet de methode opnieuw worden gevalideerd. | 7.2.2.2 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.2 Validation of methods | 7.2.2.2 When changes are made to a validated method, the influence of such changes shall be determined and where they are found to affect the original validation, a new method validation shall be performed. | 64
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.2.3 Prestatiekenmerken van gevalideerde methoden |  | 7.2.2.3 De prestatiekenmerken van gevalideerde methoden zoals beoordeeld voor het beoogde gebruik moeten relevant zijn voor de behoeften van klanten en in overeenstemming zijn met gespecificeerde eisen. OPMERKING Prestatiekenmerken kunnen onder andere zijn het meetbereik, nauwkeurigheid, de meetonzekerheid van de resultaten, detectiegrens, kwantificeringsgrens, selectiviteit van de methode, lineariteit, herhaalbaarheid of reproduceerbaarheid, robuustheid tegen externe invloeden of kruisgevoeligheid tegen storing vanuit de matrix van het monster of het testobject, en systematische afwijking. | 7.2.2.3 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.2 Validation of methods | 7.2.2.3 The performance characteristics of validated methods, as assessed for the intended use, shall be relevant to the customers' needs and consistent with specified requirements. NOTE Performance characteristics can include, but are not limited to, measurement range, accuracy, measurement uncertainty of the results, limit of detection, limit of quantification, selectivity of the method, linearity, repeatability or reproducibility, robustness against external influences or cross-sensitivity against interference from the matrix of the sample or test object, and bias. | 65
7. Eisen aan het proces | 7.2 Selectie en verificatie van methoden | 7.2.2.4 Registraties van validatie |  | 7.2.2.4 Het laboratorium moet de volgende registraties met betrekking tot validatie bewaren: a) de validatieprocedure die gebruikt is; b) specificatie van de eisen; c) vaststelling van de prestatiekenmerken van de methode; d) de verkregen resultaten; e) een verklaring over de geldigheid van de methode waarin de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik wordt beschreven. | 7.2.2.4 | 7. Process requirements | 7.2 Selection, verification and validation of methods | 7.2.2 Validation of methods | 7.2.2.4 The laboratory shall retain the following records of validation: a) the validation procedure used; b) specification of the requirements; c) determination of the performance characteristics of the method; d) results obtained; e) a statement on the validity of the method, detailing its fitness for the intended use. | 66
7. Eisen aan het proces | 7.3 Monsterneming | 7.3.1 Monsternemingsplan en -methode | x | 7.3.1 Bij het nemen van monsters van stoffen, materialen of producten om deze vervolgens te testen of te kalibreren moet het laboratorium over een monsternemingsplan en ‐methode beschikken. De monsternemingsmethode moet ingaan op de te beheersen factoren om de geldigheid van de resultaten van de daaropvolgende test‐ of kalibratieresultaten te garanderen. Het monsternemingsplan en de monsternemingsmethode moeten beschikbaar zijn op de locatie waar de monsters worden genomen. Wanneer dit redelijk is, moeten monsternemingsplannen op geschikte statistische methoden gebaseerd worden. | 7.3.1 | 7. Process requirements | 7.3 Sampling | 7.3.1 Sampling plan and method | 7.3.1 The laboratory shall have a sampling plan and method when it carries out sampling of substances, materials or products for subsequent testing or calibration. The sampling method shall address the factors to be controlled to ensure the validity of subsequent testing or calibration results. The sampling plan and method shall be available at the site where sampling is undertaken. Sampling plans shall, whenever reasonable, be based on appropriate statistical methods. | 67
7. Eisen aan het proces | 7.3 Monsterneming | 7.3.2 Monsternemingsmethode | x | 7.3.2 De monsternemingsmethode moet het volgende beschrijven: a) de selectie van monsters of locaties; b) het monsternemingsplan; c) de voorbereiding en behandeling van (een) monster(s) van een stof, materiaal of product om het vereiste object op te leveren voor de daaropvolgende test of ‐kalibratie. OPMERKING Na ontvangst in het laboratorium kan verdere behandeling vereist zijn, zoals gespecificeerd in 7.4. | 7.3.2 | 7. Process requirements | 7.3 Sampling | 7.3.2 Sampling method | 7.3.2 The sampling method shall describe: a) the selection of samples or sites; b) the sampling plan; c) the preparation and treatment of sample(s) from a substance, material or product to yield the required item for subsequent testing or calibration. NOTE When received into the laboratory, further handling can be required as specified in 7.4. | 68
7. Eisen aan het proces | 7.3 Monsterneming | 7.3.3 Registraties | x | 7.3.3 Het laboratorium moet registraties bewaren van monsternemingsgegevens die deel uitmaken van het testen of kalibreren dat wordt uitgevoerd. Deze registraties moeten, waar relevant, het volgende omvatten: a) een verwijzing naar de gebruikte monsternemingsmethode; b) de datum en het tijdstip van monsterneming; c) gegevens om het monster te identificeren en te beschrijven (bijvoorbeeld nummer, hoeveelheid, naam); d) een identificatie van het personeel dat de monsterneming heeft uitgevoerd; e) een identificatie van de uitrusting die gebruikt is; f) omgevings‐ of transportcondities; g) schema’s of andere gelijkwaardige middelen om de monsternemingslocatie te identificeren, indien van toepassing; h) afwijkingen, aanvullingen op of uitsluitingen van de monsternemingsmethode en het monsternemingsplan. | 7.3.3 | 7. Process requirements | 7.3 Sampling | 7.3.3 Records | 7.3.3 The laboratory shall retain records of sampling data that forms part of the testing or calibration that is undertaken. These records shall include, where relevant: a) reference to the sampling method used; b) date and time of sampling; c) data to identify and describe the sample (e.g. number, amount, name); d) identification of the personnel performing sampling; e) identification of the equipment used; f) environmental or transport conditions; g) diagrams or other equivalent means to identify the sampling location, when appropriate; h) deviations, additions to or exclusions from the sampling method and sampling plan. | 69
7. Eisen aan het proces | 7.4 Behandeling van te testen of te kalibreren objecten | 7.4.1 Procedure | x | 7.4.1 Het laboratorium moet een procedure hebben voor het vervoeren, ontvangen, behandelen, beschermen, opslaan, bijhouden en verwijderen of retourneren van te testen of te kalibreren objecten, met inbegrip van alle voorzieningen die nodig zijn om de integriteit van het te testen of te kalibreren object en de belangen van het laboratorium en de klant te beschermen. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om achteruitgang, verontreiniging, verlies van of schade aan het object tijdens behandeling, vervoer, opslag/wachten en voorbereiding voor testen of kalibreren te vermijden. Meegeleverde instructies voor hoe het object behandeld moet worden, moeten worden opgevolgd. | 7.4.1 | 7. Process requirements | 7.4 Handling of test or calibration items | 7.4.1 Procedure | 7.4.1 The laboratory shall have a procedure for the transportation, receipt, handling, protection, storage, retention, and disposal or return of test or calibration items, including all provisions necessary to protect the integrity of the test or calibration item, and to protect the interests of the laboratory and the customer. Precautions shall be taken to avoid deterioration, contamination, loss or damage to the item during handling, transporting, storing/waiting, and preparation for testing or calibration. Handling instructions provided with the item shall be followed. | 70
7. Eisen aan het proces | 7.4 Behandeling van te testen of te kalibreren objecten | 7.4.2 Identificatie | x | 7.4.2 Het laboratorium moet een systeem hebben voor de ondubbelzinnige identificatie van te testen of te kalibreren objecten. De identificatie moet bewaard worden zolang het object zich onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium bevindt. Het systeem moet garanderen dat objecten niet fysiek of bij verwijzing ernaar in registraties of andere documenten met elkaar verward worden. Het systeem moet, indien van toepassing, ruimte bieden aan een onderverdeling van een object of van groepen objecten en de overdracht van objecten. | 7.4.2 | 7. Process requirements | 7.4 Handling of test or calibration items | 7.4.2 Identification | 7.4.2 The laboratory shall have a system for the unambiguous identification of test or calibration items. The identification shall be retained while the item is under the responsibility of the laboratory. The system shall ensure that items will not be confused physically or when referred to in records or other documents. The system shall, if appropriate, accommodate a sub-division of an item or groups of items and the transfer of items. | 71
7. Eisen aan het proces | 7.4 Behandeling van te testen of te kalibreren objecten | 7.4.3 Registraties afwijkende monsters | x | 7.4.3 Na ontvangst van het te testen of kalibreren object moeten afwijkingen van gespecificeerde condities geregistreerd worden. Indien er twijfel bestaat over de geschiktheid van een object voor het testen of kalibreren, of indien een object niet voldoet aan de gegeven beschrijving, moet het laboratorium de klant raadplegen om verdere instructies te krijgen alvorens verder te gaan en moet het laboratorium de resultaten van deze raadpleging registreren. Als de klant vereist dat het object wordt getest of gekalibreerd en de klant daarbij een afwijking van gespecificeerde condities aanvaardt, moet het laboratorium een disclaimer in het rapport opnemen die aangeeft welke resultaten door de afwijking beïnvloed kunnen worden. | 7.4.3 | 7. Process requirements | 7.4 Handling of test or calibration items | 7.4.3 Records of deviations of test or calibration items | 7.4.3 Upon receipt of the test or calibration item, deviations from specified conditions shall be recorded. When there is doubt about the suitability of an item for test or calibration, or when an item does not conform to the description provided, the laboratory shall consult the customer for further instructions before proceeding and shall record the results of this consultation. When the customer requires the item to be tested or calibrated acknowledging a deviation from specified conditions, the laboratory shall include a disclaimer in the report indicating which results may be affected by the deviation. | 72
7. Eisen aan het proces | 7.4 Behandeling van te testen of te kalibreren objecten | 7.4.4 Gespecificeerde omgevingsomstandigheden | x | 7.4.4 Als objecten onder gespecificeerde omgevingsomstandigheden moeten worden opgeslagen of geconditioneerd, moeten deze condities in stand gehouden, gemonitord en geregistreerd worden. | 7.4.4 | 7. Process requirements | 7.4 Handling of test or calibration items | 7.4.4 Specified environmental conditions | 7.4.4 When items need to be stored or conditioned under specified environmental conditions, these conditions shall be maintained, monitored and recorded. | 73
7. Eisen aan het proces | 7.5 Technische registraties | 7.5.1 Technische registraties |  | 7.5.1 Het laboratorium moet garanderen dat technische registraties voor elke laboratoriumactiviteit de resultaten, het rapport en voldoende informatie bevatten om, zo mogelijk, de identificatie mogelijk te maken van factoren die van invloed zijn op het meetresultaat en de bijbehorende meetonzekerheid, en het mogelijk te maken de laboratoriumactiviteit te herhalen onder condities die de oorspronkelijke condities zo dicht mogelijk benaderen. De technische registraties moeten de datum en de identiteit bevatten van het personeel dat verantwoordelijk is voor elke laboratoriumactiviteit en voor het controleren van de gegevens en de resultaten. Oorspronkelijke waarnemingen, gegevens en berekeningen moeten worden geregistreerd op het moment dat ze worden gedaan of vastgesteld, en moeten met de specifieke taak geïdentificeerd kunnen worden. | 7.5.1 | 7. Process requirements | 7.5 Technical records | 7.5.1 Technical registrations | 7.5.1 The laboratory shall ensure that technical records for each laboratory activity contain the results, report and sufficient information to facilitate, if possible, identification of factors affecting the measurement result and its associated measurement uncertainty and enable the repetition of the laboratory activity under conditions as close as possible to the original. The technical records shall include the date and the identity of personnel responsible for each laboratory activity and for checking data and results. Original observations, data and calculations shall be recorded at the time they are made and shall be identifiable with the specific task. | 74
7. Eisen aan het proces | 7.5 Technische registraties | 7.5.2 Wijzigingen technische registraties |  | 7.5.2 Het laboratorium moet garanderen dat wijzigingen aan technische registraties tot vorige versies of oorspronkelijke waarnemingen teruggevoerd kunnen worden. Zowel de oorspronkelijke als gewijzigde gegevens en bestanden moeten bewaard worden, met inbegrip van de wijzigingsdatum, een aanduiding van de gewijzigde aspecten en het personeel dat verantwoordelijk is voor de wijzigingen. | 7.5.2 | 7. Process requirements | 7.5 Technical records | 7.5.2 Changes to technical registrations | 7.5.2 The laboratory shall ensure that amendments to technical records can be tracked to previous versions or to original observations. Both the original and amended data and files shall be retained, including the date of alteration, an indication of the altered aspects and the personnel responsible for the alterations. | 75
7. Eisen aan het proces | 7.6 Bepaling van de meetonzekerheid | 7.6.1 Identificeren onzekerheidsbronnen | x | 7.6.1 Laboratoria moeten de bijdragen aan meetonzekerheid identificeren. Bij het bepalen van de meetonzekerheid moet met alle bijdragen die van belang zijn, waaronder bijdragen die voortkomen uit monsterneming, rekening worden gehouden; hierbij moeten geschikte analysemethoden worden gebruikt. | 7.6.1 | 7. Process requirements | 7.6 Evaluation of measurement uncertainty | 7.6.1 Identifying sources of measurement uncertainty | 7.6.1 Laboratories shall identify the contributions to measurement uncertainty. When evaluating measurement uncertainty, all contributions that are of significance, including those arising from sampling, shall be taken into account using appropriate methods of analysis. | 76
7. Eisen aan het proces | 7.6 Bepaling van de meetonzekerheid | 7.6.2 Kalibraties |  | 7.6.2 Een laboratorium dat kalibraties uitvoert, waaronder van de eigen uitrusting, moet de meetonzekerheid voor alle kalibraties bepalen. | 7.6.2 | 7. Process requirements | 7.6 Evaluation of measurement uncertainty | 7.6.2 Calibrations | 7.6.2 A laboratory performing calibrations, including of its own equipment, shall evaluate the measurement uncertainty for all calibrations. | 77
7. Eisen aan het proces | 7.6 Bepaling van de meetonzekerheid | 7.6.3 Testen |  | 7.6.3 Een laboratorium dat testen uitvoert moet de meetonzekerheid bepalen. Indien de testmethode nauwgezette bepaling van de meetonzekerheid uitsluit, moet er een schatting worden gemaakt op basis van inzicht in de theoretische principes van de methode of op basis van de praktijkervaring met de prestaties van de methode. OPMERKING 1 In die gevallen waar in een algemeen erkende testmethode grenzen worden voorgeschreven voor de waarden van de belangrijkste bronnen van meetonzekerheid en de vorm wordt voorgeschreven waarin de berekende resultaten gepresenteerd moeten worden, wordt het laboratorium geacht aan 7.6.3 te hebben voldaan door de testmethode en rapportage‐instructies te volgen. OPMERKING 2 Voor een specifieke methode waarvan de meetonzekerheid van de resultaten is vastgesteld en geverifieerd, is het niet nodig de meetonzekerheid voor elk resultaat te bepalen als het laboratorium kan aantonen dat de geïdentificeerde kritische factoren die van invloed zijn, onder controle zijn. OPMERKING 3 Zie voor verdere informatie ISO/IEC Guide 98‐3, ISO 21748 en de ISO 5725‐reeks. | 7.6.3 | 7. Process requirements | 7.6 Evaluation of measurement uncertainty | 7.6.3 Testing | 7.6.3 A laboratory performing testing shall evaluate measurement uncertainty. Where the test method precludes rigorous evaluation of measurement uncertainty, an estimation shall be made based on an understanding of the theoretical principles or practical experience of the performance of the method. NOTE 1 In those cases where a well-recognized test method specifies limits to the values of the major sources of measurement uncertainty and specifies the form of presentation of the calculated results, the laboratory is considered to have satisfied 7.6.3 by following the test method and reporting instructions. NOTE 2 For a particular method where the measurement uncertainty of the results has been established and verified, there is no need to evaluate measurement uncertainty for each result if the laboratory can demonstrate that the identified critical influencing factors are under control. NOTE 3 For further information, see ISO/IEC Guide 98-3, ISO 21748 and the ISO 5725 series. | 78
7. Eisen aan het proces | 7.7 Borgen van de kwaliteit van de resultaten | 7.7.1 Kwaliteitscontroles |  | 7.7.1 Het laboratorium moet een procedure hebben om de geldigheid van de resultaten te monitoren. De hieruit voortvloeiende gegevens moeten dusdanig worden geregistreerd dat trends kunnen worden waargenomen en er moeten, waar dit praktisch uitvoerbaar is, statistische technieken worden toegepast om de resultaten te beoordelen. Dit monitoren moet worden gepland en beoordeeld en moet, indien van toepassing, ten minste het volgende omvatten: a) het gebruik van referentiematerialen of kwaliteitscontrolematerialen; b) het gebruik van alternatief instrumentarium dat is gekalibreerd om herleidbare resultaten te bieden; c) functionele controle(s) van meet‐ en testuitrusting; d) het gebruik van werkstandaarden met controlegrafieken, indien van toepassing; e) tussentijdse controles van meetuitrusting; f) herhaling van testen of kalibraties waarbij gebruikgemaakt wordt van dezelfde of verschillende methoden; g) het opnieuw testen of opnieuw kalibreren van objecten die bewaard zijn; h) correlatie van resultaten voor verschillende kenmerken van een object; i) beoordeling van gerapporteerde resultaten; j) intralaboratoriumvergelijkingen; k) het testen van (een) blind(e) monster(s). | 7.7.1 | 7. Process requirements | 7.7 Ensuring the validity of results | 7.7.1 Monitoring validity of results | 7.7.1 The laboratory shall have a procedure for monitoring the validity of results. The resulting data shall be recorded in such a way that trends are detectable and, where practicable, statistical techniques shall be applied to review the results. This monitoring shall be planned and reviewed and shall include, where appropriate, but not be limited to: a) use of reference materials or quality control materials; b) use of alternative instrumentation that has been calibrated to provide traceable results; c) functional check(s) of measuring and testing equipment; d) use of check or working standards with control charts, where applicable; e) intermediate checks on measuring equipment; f) replicate tests or calibrations using the same or different methods; g) retesting or recalibration of retained items; h) correlation of results for different characteristics of an item; i) review of reported results; j) intralaboratory comparisons; k) testing of blind sample(s). | 79
7. Eisen aan het proces | 7.7 Borgen van de kwaliteit van de resultaten | 7.7.2 Ringonderzoeken en interlaboratorium-onderzoeken |  | 7.7.2 Het laboratorium moet zijn prestaties monitoren door ze te vergelijken met de resultaten van andere laboratoria, indien die beschikbaar zijn en dat passend is. Dit monitoren moet gepland en beoordeeld worden en moet onder andere een of beide van de volgende aspecten omvatten: a) deelname aan bekwaamheidsbeproeving; OPMERKING ISO/IEC 17043 bevat aanvullende informatie over bekwaamheidsbeproevingen en de aanbieders van bekwaamheidsbeproevingen. De aanbieders van bekwaamheidsbeproevingen die aan de eisen van ISO/IEC 17043 voldoen, worden als competent beschouwd. b) deelname aan interlaboratoriumvergelijkingen niet zijnde bekwaamheidsbeproevingen. | 7.7.2 | 7. Process requirements | 7.7 Ensuring the validity of results | 7.7.2 Proficiency testing and inter-laboratory comparison | 7.7.2 The laboratory shall monitor its performance by comparison with results of other laboratories, where available and appropriate. This monitoring shall be planned and reviewed and shall include, but not be limited to, either or both of the following: a) participation in proficiency testing; NOTE ISO/IEC 17043 contains additional information on proficiency tests and proficiency testing providers. Proficiency testing providers that meet the requirements of ISO/IEC 17043 are considered to be competent. b) participation in interlaboratory comparisons other than proficiency testing. | 80
7. Eisen aan het proces | 7.7 Borgen van de kwaliteit van de resultaten | 7.7.3 Data-analyses van kwaliteitscontroles |  | 7.7.3 Gegevens uit monitoringactiviteiten moeten geanalyseerd worden en gebruikt worden om de activiteiten van het laboratorium te beheersen en, indien van toepassing, te verbeteren. Indien de resultaten van de analyse van uit monitoringactiviteiten afkomstige gegevens buiten vooraf gedefinieerde criteria vallen, moeten er passende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat foutieve resultaten gerapporteerd worden. | 7.7.3 | 7. Process requirements | 7.7 Ensuring the validity of results | 7.7.3 Analysis of monitoring activities | 7.7.3 Data from monitoring activities shall be analysed, used to control and, if applicable, improve the laboratory's activities. If the results of the analysis of data from monitoring activities are found to be outside pre-defined criteria, appropriate action shall be taken to prevent incorrect results from being reported. | 81
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.1.1 Beoordeling en autorisatie voor vrijgave |  | 7.8.1.1 De resultaten moeten voorafgaand aan de vrijgave ervan beoordeeld en goedgekeurd worden. | 7.8.1.1 | 7. Process requirements | 7.8 Reporting of results | 7.8.1 General | 7.8.1.1 The results shall be reviewed and authorized prior to release. | 82
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.1.2 Nauwkeurige, eenduidige rapportage |  | 7.8.1.2 De resultaten moeten nauwkeurig, duidelijk, eenduidig en objectief worden verstrekt, meestal in een rapport (bijvoorbeeld een testrapport of een kalibratiecertificaat of een monsternemingsrapport), en moeten alle informatie die is overeengekomen met de klant en die nodig is voor de interpretatie van de resultaten en alle informatie die volgens de gebruikte methode vereist is, omvatten. Alle afgegeven rapporten moeten als technische registraties bewaard worden. OPMERKING 1 In het kader van dit document worden testrapporten en kalibratiecertificaten soms aangeduid als respectievelijk testcertificaten en kalibratierapporten. OPMERKING 2 Rapporten kunnen als uitdraaien op papier of elektronisch worden afgegeven, mits aan de eisen van dit document wordt voldaan. | 7.8.1.2 | 7. Process requirements | 7.8 Reporting of results | 7.8.1 General | 7.8.1.2 The results shall be provided accurately, clearly, unambiguously and objectively, usually in a report (e.g. a test report or a calibration certificate or report of sampling), and shall include all the information agreed with the customer and necessary for the interpretation of the results and all information required by the method used. All issued reports shall be retained as technical records. NOTE 1 For the purposes of this document, test reports and calibration certificates are sometimes referred to as test certificates and calibration reports, respectively. NOTE 2 Reports can be issued as hard copies or by electronic means, provided that the requirements of this document are met. | 83
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.1.3 Vereenvoudigde rapportage in overleg met de klant |  | 7.8.1.3 Indien dit met de klant is overeengekomen, mogen de resultaten op vereenvoudigde wijze gerapporteerd worden. In 7.8.2 tot en met 7.8.7 vermelde informatie die niet aan de klant is gerapporteerd, moet gemakkelijk beschikbaar zijn. | 7.8.1.3 | 7. Process requirements | 7.8 Reporting of results | 7.8.1 General | 7.8.1.3 When agreed with the customer, the results may be reported in a simplified way. Any information listed in 7.8.2 to 7.8.7 that is not reported to the customer shall be readily available. | 84
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.2.1 Verplichte inhoud van rapporten |  | 7.8.2.1 Elk rapport moet ten minste de volgende informatie bevatten, tenzij het laboratorium geldige redenen heeft om hiervan af te wijken, zodat de mogelijkheid van misverstanden of foutief gebruik tot een minimum wordt beperkt: a) een titel (bijvoorbeeld ‘Testrapport’, ‘Kalibratiecertificaat’ of ‘Monsternemingsrapport’); b) de naam en het adres van het laboratorium; c) de locatie waar de laboratoriumactiviteiten zijn uitgevoerd, ook wanneer die zijn uitgevoerd op een faciliteit van een klant of op locaties buiten de vaste faciliteiten van het laboratorium, of in geassocieerde tijdelijke of mobiele faciliteiten; d) unieke identificatie dat alle onderdelen deel uitmaken van het volledig rapport, en een duidelijke aanduiding van het einde; e) de naam en contactgegevens van de klant; f) identificatie van de methode die gebruikt is; g) een beschrijving, eenduidige identificatie en, indien noodzakelijk, de conditie van het object; h) de datum van ontvangst van het (de) te testen of kalibreren object(en) en de datum van monsterneming, indien dit van kritisch belang is voor de geldigheid en toepassing van de resultaten; i) de datum(s) van uitvoering van de laboratoriumactiviteit; j) de datum van afgifte van het rapport; k) een verwijzing naar het door het laboratorium of andere instanties gebruikte monsternemingsplan en de monsternemingsmethode indien deze relevant zijn voor de kwaliteit of de toepassing van de resultaten; l) een verklaring die inhoudt dat de resultaten alleen betrekking hebben op de geteste, gekalibreerde of bemonsterde objecten; m)de resultaten met, waar van toepassing, de meeteenheden; n) aanvullingen op, afwijkingen of uitsluitingen van de methode; o) identificatie van de persoon of personen die het rapport vrijgeven; p) een duidelijke aanduiding indien resultaten van externe toeleveranciers afkomstig zijn. OPMERKING Het opnemen van een verklaring waarin wordt gespecificeerd dat het rapport zonder toestemming van het laboratorium niet mag worden gereproduceerd tenzij in zijn totaliteit, kan ervoor zorgen dat delen van een rapport niet uit hun context worden gehaald. | 7.8.2.1 | 7. Process requirements | 7.8.2 Common requirements for reports (test, calibration or sampling) | 7.8.2 Common requirements for reports (test, calibration or sampling) | 7.8.2.1 Each report shall include at least the following information, unless the laboratory has valid reasons for not doing so, thereby minimizing any possibility of misunderstanding or misuse: a) a title (e.g. “Test Report”, “Calibration Certificate” or “Report of Sampling”); b) the name and address of the laboratory; c) the location of performance of the laboratory activities, including when performed at a customer facility or at sites away from the laboratory’s permanent facilities, or in associated temporary or mobile facilities; d) unique identification that all its components are recognized as a portion of a complete report and a clear identification of the end; e) the name and contact information of the customer; f) identification of the method used; g) a description, unambiguous identification, and, when necessary, the condition of the item; h) the date of receipt of the test or calibration item(s), and the date of sampling, where this is critical to the validity and application of the results; i) the date(s) of performance of the laboratory activity; j) the date of issue of the report; k) reference to the sampling plan and sampling method used by the laboratory or other bodies where these are relevant to the validity or application of the results; l) a statement to the effect that the results relate only to the items tested, calibrated or sampled; m) the results with, where appropriate, the units of measurement; n) additions to, deviations, or exclusions from the method; o) identification of the person(s) authorizing the report; p) clear identification when results are from external providers. NOTE Including a statement specifying that the report shall not be reproduced except in full without approval of the laboratory can provide assurance that parts of a report are not taken out of context. | 85
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.2.2 Verantwoordelijkheid voor rapportinformatie |  | 7.8.2.2 Het laboratorium moet verantwoordelijk zijn voor alle in het rapport verstrekte informatie, behalve als informatie door de klant wordt verstrekt. Door een klant verstrekte gegevens moeten duidelijk geïdentificeerd worden. Bovendien moet er op het rapport een disclaimer worden geplaatst als de informatie door de klant is aangeleverd en van invloed kan zijn op de geldigheid van de resultaten. Indien het laboratorium niet verantwoordelijk is geweest voor de monsternemingsfase (het monster is bijvoorbeeld aangeleverd door de klant), moet in het rapport vermeld worden dat de resultaten van toepassing zijn op het monster zoals dit ontvangen is. | 7.8.2.2 | 7. Process requirements | 7.8.2 Common requirements for reports (test, calibration or sampling) | 7.8.2 Common requirements for reports (test, calibration or sampling) | 7.8.2.2 The laboratory shall be responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer. Data provided by a customer shall be clearly identified. In addition, a disclaimer shall be put on the report when the information is supplied by the customer and can affect the validity of results. Where the laboratory has not been responsible for the sampling stage (e.g. the sample has been provided by the customer), it shall state in the report that the results apply to the sample as received. | 86
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.3.1 Extra eisen voor testrapporten |  | 7.8.3.1 In aanvulling op de in 7.8.2 vermelde eisen moeten testrapporten, waar dit nodig is voor de interpretatie van de testresultaten, het volgende bevatten: a) informatie over specifieke testcondities, zoals omgevingsomstandigheden; b) indien relevant, een conformiteitsverklaring vanwege het voldoen aan eisen of specificaties (zie 7.8.6); c) indien van toepassing, de meetonzekerheid, weergegeven in dezelfde eenheid als die van de te meten grootheid of met een term gerelateerd aan de te meten grootheid (bijvoorbeeld procent), wanneer: — dit relevant is voor de kwaliteit of toepassing van de testresultaten; — de instructie van een klant dit vereist of — de meetonzekerheid van invloed is op het voldoen aan een specificatiegrens; d) indien van toepassing, opinies en interpretaties (zie 7.8.7). e) aanvullende informatie die vereist kan worden door specifieke methoden, instanties, klanten of groepen klanten. | 7.8.3.1 | 7. Process requirements | 7.8.3 Specific requirements for test reports | 7.8.3 Specific requirements for test reports | 7.8.3.1 In addition to the requirements listed in 7.8.2, test reports shall, where necessary for the interpretation of the test results, include the following: a) information on specific test conditions, such as environmental conditions; b) where relevant, a statement of conformity with requirements or specifications (see 7.8.6); c) where applicable, the measurement uncertainty presented in the same unit as that of the measurand or in a term relative to the measurand (e.g. percent) when: — it is relevant to the validity or application of the test results; — a customer's instruction so requires, or — the measurement uncertainty affects conformity to a specification limit; d) where appropriate, opinions and interpretations (see 7.8.7); e) additional information that may be required by specific methods, authorities, customers or groups of customers. | 87
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.3.2 Testrapporten bij monsterneming door het laboratorium |  | 7.8.3.2 Indien het laboratorium verantwoordelijk is voor de monsternemingsactiviteit moeten testrapporten voldoen aan de in 7.8.5 vermelde eisen waar dit nodig is voor de interpretatie van testresultaten. | 7.8.3.2 | 7. Process requirements | 7.8.3 Specific requirements for test reports | 7.8.3 Specific requirements for test reports | 7.8.3.2 Where the laboratory is responsible for the sampling activity, test reports shall meet the requirements listed in 7.8.5 where necessary for the interpretation of test results. | 88
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.4.1 Extra eisen voor kalibratiecertificaten |  | 7.8.4.1 In aanvulling op de in 7.8.2 vermelde eisen moeten kalibratiecertificaten het volgende bevatten: a) de meetonzekerheid van het meetresultaat, weergegeven in dezelfde eenheid als die van de te meten grootheid of met een term gerelateerd aan de te meten grootheid (bijvoorbeeld procent); OPMERKING Volgens ISO/IEC Guide 99 wordt een meetresultaat in het algemeen uitgedrukt als een enkele gemeten grootheidswaarde met inbegrip van meeteenheid en een meetonzekerheid. b) de condities (bijvoorbeeld omgevingscondities) waaronder de kalibraties zijn uitgevoerd en die van invloed zijn op de meetresultaten; c) een verklaring die aangeeft hoe de metingen metrologisch herleidbaar zijn (zie bijlage A); d) de resultaten voor en na elke justering of reparatie, indien deze beschikbaar zijn; e) indien relevant, een conformiteitsverklaring vanwege het voldoen aan eisen of specificaties (zie 7.8.6); f) indien van toepassing, opinies en interpretaties (zie 7.8.7). | 7.8.4.1 | 7. Process requirements | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4.1 In addition to the requirements listed in 7.8.2, calibration certificates shall include the following: a) the measurement uncertainty of the measurement result presented in the same unit as that of the measurand or in a term relative to the measurand (e.g. percent); NOTE According to ISO/IEC Guide 99, a measurement result is generally expressed as a single measured quantity value including unit of measurement and a measurement uncertainty. b) the conditions (e.g. environmental) under which the calibrations were made that have an influence on the measurement results; c) a statement identifying how the measurements are metrologically traceable (see Annex A); d) the results before and after any adjustment or repair, if available; e) where relevant, a statement of conformity with requirements or specifications (see 7.8.6); f) where appropriate, opinions and interpretations (see 7.8.7). | 89
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.4.2 Presentatie van meetonzekerheid |  | 7.8.4.2 Indien het laboratorium verantwoordelijk is voor de monsternemingsactiviteit moeten kalibratiecertificaten voldoen aan de in 7.8.5 vermelde eisen waar dit nodig is voor het interpreteren van kalibratieresultaten. | 7.8.4.2 | 7. Process requirements | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4.2 Where the laboratory is responsible for the sampling activity, calibration certificates shall meet the requirements listed in 7.8.5 where necessary for the interpretation of calibration results. | 90
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.4.3 Geen kalibratie-interval tenzij overeengekomen |  | 7.8.4.3 Een kalibratiecertificaat of ‐label mag geen aanbeveling ten aanzien van het kalibratie‐ interval bevatten tenzij dit met de klant is overeengekomen. | 7.8.4.3 | 7. Process requirements | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4 Specific requirements for calibration certificates | 7.8.4.3 A calibration certificate or calibration label shall not contain any recommendation on the calibration interval, except where this has been agreed with the customer. | 91
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.5 Rapportage van de monsterneming – specifieke eisen |  | 7.8.5 Rapportage van de monsterneming – specifieke eisen Indien het laboratorium verantwoordelijk is voor de monsternemingsactiviteit moeten rapporten in aanvulling op de eisen van 7.8.2 het volgende bevatten, waar dit nodig is voor de interpretatie van resultaten. a) de datum van monsterneming; b) unieke identificatie van het bemonsterde object of materiaal (met inbegrip van de naam van de fabrikant, de model‐ of typeaanduiding en serienummers naarmate van toepassing is); c) de monsternemingslocatie, met inbegrip van eventuele schema’s, schetsen of foto’s; d) een verwijzing naar het monsternemingsplan en de monsternemingsmethode; e) nadere informatie over eventuele omgevingsomstandigheden tijdens de monsterneming die van invloed zijn op de interpretatie van de resultaten; f) informatie die vereist is om meetonzekerheid te bepalen voor latere testen of kalibratie. | 7.8.5 | 7. Process requirements | 7.8.5 Reporting sampling – specific requirements | 7.8.5 Reporting of sampling - specific requirements | 7.8.5 Where the laboratory is responsible for the sampling activity, in addition to the requirements listed in 7.8.2, reports shall include the following, where necessary for the interpretation of results: a) the date of sampling; b) unique identification of the item or material sampled (including the name of the manufacturer, the model or type of designation and serial numbers, as appropriate); c) the location of sampling, including any diagrams, sketches or photographs; d) a reference to the sampling plan and sampling method; e) details of any environmental conditions during sampling that affect the interpretation of the results; f) information required to evaluate measurement uncertainty for subsequent testing or calibration. | 92
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.6.1 Beslissingsregel bij conformiteitsverklaring |  | 7.8.6.1 Als een conformiteitsverklaring met betrekking tot het voldoen aan een specificatie of norm wordt afgegeven, moet het laboratorium daarin opnemen welke beslisregel is gebruikt, rekening houdend met de mate van risico (zoals foutieve acceptatie, foutieve afwijzing en statistische aannames) die samenhangt met de gebruikte beslisregel, en de beslisregel toepassen. OPMERKING Indien de beslisregel door de klant, regelgeving of normatieve documenten wordt voorgeschreven, is het niet nodig verder in te gaan op het risiconiveau. | 7.8.6.1 | 7. Process requirements | 7.8.6 Reporting statements of conformity | 7.8.6.1 Declaration of conformity - issuing | 7.8.6.1 When a statement of conformity to a specification or standard is provided, the laboratory shall document the decision rule employed, taking into account the level of risk (such as false accept and false reject and statistical assumptions) associated with the decision rule employed, and apply the decision rule. NOTE Where the decision rule is prescribed by the customer, regulations or normative documents, a further consideration of the level of risk is not necessary. | 93
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.6.2 Inhoud van de conformiteitsverklaring |  | 7.8.6.2 Het laboratorium moet in de conformiteitsverklaring duidelijk aangeven: a) op welke resultaten de conformiteitsverklaring van toepassing is; b) aan welke specificaties, normen of onderdelen daarvan wel wordt voldaan en aan welke niet; c) welke beslisregel is toegepast (tenzij dit inherent is aan de specificatie of norm volgens het verzoek). OPMERKING Zie voor verdere informatie ISO/IEC Guide 98‐4. | 7.8.6.2 | 7. Process requirements | 7.8.6 Reporting statements of conformity | 7.8.6.2 Declaration of conformity - contents | 7.8.6.2 The laboratory shall report on the statement of conformity, such that the statement clearly identifies: a) to which results the statement of conformity applies; b) which specifications, standards or parts thereof are met or not met; c) the decision rule applied (unless it is inherent in the requested specification or standard). NOTE For further information, see ISO/IEC Guide 98-4. | 94
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.7.1 Bevoegdheid voor opinies en interpretaties |  | 7.8.7.1 Als opinies en interpretaties worden geuit, moet het laboratorium garanderen dat alleen personeel dat bevoegd is om opinies en interpretaties te uiten de desbetreffende verklaring afgeeft. Het laboratorium moet documenteren waarop de opinies en interpretaties gebaseerd zijn. OPMERKING Het is belangrijk opinies en interpretaties te onderscheiden van inspectieverklaringen en productcertificeringen zoals bedoeld in ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17065, en van conformiteitsverklaringen zoals bedoeld in 7.8.6. | 7.8.7.1 | 7. Process requirements | 7.8.7 Reporting opinions and interpretations | 7.8.7 Reporting of opinions and interpretations | 7.8.7.1 When opinions and interpretations are expressed, the laboratory shall ensure that only personnel authorized for the expression of opinions and interpretations release the respective statement. The laboratory shall document the basis upon which the opinions and interpretations have been made. NOTE It is important to distinguish opinions and interpretations from statements of inspections and product certifications as intended in ISO/IEC 17020 and ISO/IEC 17065, and from statements of conformity as referred to in 7.8.6. | 95
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.7.2 Opinie en interpretatie gebaseerd op resultaten |  | 7.8.7.2 De in rapporten geuite opinies en interpretaties moeten gebaseerd zijn op de uit het geteste of gekalibreerde object verkregen resultaten en moeten duidelijk als dusdanig geïdentificeerd zijn. | 7.8.7.2 | 7. Process requirements | 7.8.7 Reporting opinions and interpretations | 7.8.7 Reporting of opinions and interpretations | 7.8.7.2 The opinions and interpretations expressed in reports shall be based on the results obtained from the tested or calibrated item and shall be clearly identified as such. | 96
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.7.3 Registratie bij mondelinge opinies |  | 7.8.7.3 Indien opinies en interpretaties direct kenbaar worden gemaakt in een gesprek met de klant, moet er een registratie van dat gesprek worden bewaard. | 7.8.7.3 | 7. Process requirements | 7.8.7 Reporting opinions and interpretations | 7.8.7 Reporting of opinions and interpretations | 7.8.7.3 When opinions and interpretations are directly communicated by dialogue with the customer, a record of the dialogue shall be retained. | 97
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.8.1 Identificatie van wijzigingen in rapporten |  | 7.8.8.1 Als een al afgegeven rapport gewijzigd, uitgebreid of opnieuw afgegeven moet worden, moeten eventuele wijzigingen in de informatie duidelijk worden geïdentificeerd en, waar van toepassing, moet de reden voor de wijziging in het rapport worden opgenomen. | 7.8.8.1 | 7. Process requirements | 7.8.8 Amendments to reports | 7.8.8 Changes to reports | 7.8.8.1 When an issued report needs to be changed, amended or re-issued, any change of information shall be clearly identified and, where appropriate, the reason for the change included in the report. | 98
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.8.2 Wijzigingen voldoen aan deze norm |  | 7.8.8.2 Wijzigingen aan een rapport na afgifte ervan mogen alleen in de vorm van een nieuw document of gegevensoverdracht worden doorgevoerd, met daarin de verklaring ‘Wijziging aan rapport, vervolgnummer ... [of een andere identificatie die van toepassing is]’, of een gelijkwaardige formulering. Zulke wijzigingen moeten aan alle eisen van dit document voldoen. | 7.8.8.2 | 7. Process requirements | 7.8.8 Amendments to reports | 7.8.8 Changes to reports | 7.8.8.2 Amendments to a report after issue shall be made only in the form of a further document, or data transfer, which includes the statement “Amendment to Report, serial number... [or as otherwise identified]”, or an equivalent form of wording. Such amendments shall meet all the requirements of this document. | 99
7. Eisen aan het proces | 7.8 Rapportage van de resultaten | 7.8.8.3 Nieuw rapport met verwijzing naar het origineel |  | 7.8.8.3 Wanneer het nodig is een geheel nieuw rapport af te geven, moet dit een unieke identificatie hebben en een verwijzing bevatten naar het oorspronkelijke rapport dat erdoor wordt vervangen. | 7.8.8.3 | 7. Process requirements | 7.8.8 Amendments to reports | 7.8.8 Changes to reports | 7.8.8.3 When it is necessary to issue a complete new report, this shall be uniquely identified and shall contain a reference to the original that it replaces. | 100
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.1 Gedocumenteerd proces |  | 7.9.1 Het laboratorium moet een gedocumenteerd proces hebben voor het ontvangen, beoordelen van en beslissen over klachten. | 7.9.1 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.1 Documented complaint procedure | 7.9.1 The laboratory shall have a documented process to receive, evaluate and make decisions on complaints. | 101
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.2 Beschrijving beschikbaar en verantwoordelijkheid |  | 7.9.2 Een beschrijving van het proces voor het behandelen van klachten moet op verzoek voor elke belanghebbende beschikbaar zijn. Bij ontvangst van een klacht moet het laboratorium bevestigen of de klacht betrekking heeft op laboratoriumactiviteiten waarvoor het laboratorium verantwoordelijk is en, zo ja, de klacht in behandeling nemen. Het laboratorium is verantwoordelijk voor alle beslissingen op elk niveau van het proces voor het behandelen van klachten. | 7.9.2 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.2 Desciption available and responsibilities | 7.9.2 A description of the handling process for complaints shall be available to any interested party on request. Upon receipt of a complaint, the laboratory shall confirm whether the complaint relates to laboratory activities that it is responsible for and, if so, shall deal with it. The laboratory shall be responsible for all decisions at all levels of the handling process for complaints. | 102
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.3 Verplichte elementen in klachtenprocedure |  | 7.9.3 Het proces voor het behandelen van klachten moet ten minste bestaan uit de volgende elementen en methoden: a) een beschrijving van het proces voor ontvangst, bepaling van ontvankelijkheid en onderzoek van de klacht, alsmede het vaststellen van te ondernemen acties naar aanleiding van het klachtenonderzoek. b) de opvolging en registratie van de klachten, inclusief de getroffen maatregelen om ze op te lossen; c) het bewerkstelligen dat alle passende actie wordt ondernomen. | 7.9.3 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.3 Mandatory elements in complaints procedure | 7.9.3 The process for handling complaints shall include at least the following elements and methods: a) description of the process for receiving, validating, investigating the complaint, and deciding what actions are to be taken in response to it; b) tracking and recording complaints, including actions undertaken to resolve them; c) ensuring that any appropriate action is taken. | 103
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.4 Verzamelen en verifieren van informatie voor validatie |  | 7.9.4 Het laboratorium dat de klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verifiëren van alle noodzakelijke informatie voor het valideren van de klacht. | 7.9.4 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.4 Collect and verify info5rmation for validation | 7.9.4 The laboratory receiving the complaint shall be responsible for gathering and verifying all necessary information to validate the complaint. | 104
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.5 Ontvangstbevestiging, voortgangsrapportages en uitkomst |  | 7.9.5 Voor zover mogelijk moet het laboratorium de ontvangst van de klacht bevestigen en voortgangsrapportages en de uitkomsten aan de indiener van de klacht verstrekken. | 7.9.5 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.5 Complaint acknowledgement, progress reports and outcome | 7.9.5 Whenever possible, the laboratory shall acknowledge receipt of the complaint, and provide the complainant with progress reports and the outcome. | 105
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.6 Onafhankelijke behandelaar of reviewer |  | 7.9.6 De uitkomsten die worden geuit aan de indiener van de klacht worden gecommuniceerd, of worden beoordeeld en goedgekeurd, door een persoon of personen die niet betrokken zijn geweest bij de oorspronkelijke laboratoriumactiviteiten in kwestie. OPMERKING Dit kan door extern personeel worden uitgevoerd. | 7.9.6 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.6 Independent handler | 7.9.6 The outcomes to be communicated to the complainant shall be made by, or reviewed and approved by, individual(s) not involved in the original laboratory activities in question. NOTE This can be performed by external personnel. | 106
7. Eisen aan het proces | 7.9 Klachten | 7.9.7 Informeren over einde van klachtbehandeling |  | 7.9.7 Voor zover mogelijk moet het laboratorium de indiener van de klacht formeel op de hoogte brengen van het einde van de behandeling van de klacht. | 7.9.7 | 7. Process requirements | 7.9 Complaints | 7.9.7 Formal notice of the end of the complaint procedure | 7.9.7 Whenever possible, the laboratory shall give formal notice of the end of the complaint handling to the complainant. | 107
7. Eisen aan het proces | 7.10 Afwijkingen | 7.10.1 Procedure |  | 7.10.1 Het laboratorium moet een procedure hebben die moet worden uitgevoerd als enig aspect van de laboratoriumactiviteiten of de resultaten van deze werkzaamheden afwijken van de eigen procedures of van de overeengekomen eisen van de klant (bijvoorbeeld uitrusting of omgevingsomstandigheden voldoen niet aan gespecificeerde limieten, monitoringresultaten voldoen niet aan gespecificeerde criteria). De procedure moet waarborgen dat: a) de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beheersen van afwijkingen gedefinieerd zijn; b) maatregelen (waaronder begrepen het stoppen of herhalen van werk en het tegenhouden van rapporten, voor zover nodig) gebaseerd zijn op de door het laboratorium vastgestelde risiconiveaus; c) het belang van de afwijkingen wordt geëvalueerd, met inbegrip van een analyse van de impact op eerdere resultaten; d) er een beslissing wordt genomen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de afwijkende laboratoriumactiviteiten of afwijkende resultaten van de werkzaamheden; e) de klant waar nodig op de hoogte wordt gebracht en werk wordt teruggeroepen; f) de verantwoordelijkheid voor het toestemming geven voor het hervatten van de werkzaamheden gedefinieerd is. | 7.10.1 | 7. Process requirements | 7.10 Nonconforming work | 7.10.1 Procedure | 7.10.1 The laboratory shall have a procedure that shall be implemented when any aspect of its laboratory activities or results of this work do not conform to its own procedures or the agreed requirements of the customer (e.g. equipment or environmental conditions are out of specified limits, results of monitoring fail to meet specified criteria). The procedure shall ensure that: a) the responsibilities and authorities for the management of nonconforming work are defined; b) actions (including halting or repeating of work and withholding of reports, as necessary) are based upon the risk levels established by the laboratory; c) an evaluation is made of the significance of the nonconforming work, including an impact analysis on previous results; d) a decision is taken on the acceptability of the nonconforming work; e) where necessary, the customer is notified and work is recalled; f) the responsibility for authorizing the resumption of work is defined. | 108
7. Eisen aan het proces | 7.10 Afwijkingen | 7.10.2 Registraties |  | 7.10.2 Het laboratorium moet registraties bewaren van afwijkingen en maatregelen zoals gespecificeerd in 7.10.1, punten b) tot en met f). | 7.10.2 | 7. Process requirements | 7.10 Nonconforming work | 7.10.2 Records of deviations | 7.10.2 The laboratory shall retain records of nonconforming work and actions as specified in 7.10.1, bullets b) to f). | 109
7. Eisen aan het proces | 7.10 Afwijkingen | 7.10.3 Corrigerende maatregelen |  | 7.10.3 Indien uit de evaluatie blijkt dat afwijkingen zich opnieuw zouden kunnen voordoen of dat er twijfel bestaat over het voldoen van de activiteiten van het laboratorium aan het eigen managementsysteem, moet het laboratorium corrigerende maatregelen uitvoeren. | 7.10.3 | 7. Process requirements | 7.10 Nonconforming work | 7.10.3 Corrective actions | 7.10.3 Where the evaluation indicates that the nonconforming work could recur, or that there is doubt about the conformity of the laboratory's operations with its own management system, the laboratory shall implement corrective action. | 110
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.1 Toegang tot data en informatie |  | 7.11.1 Het laboratorium moet toegang hebben tot de gegevens en informatie die nodig zijn om laboratoriumactiviteiten uit te voeren. | 7.11.1 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.1 Access to data and information | 7.11.1 The laboratory shall have access to the data and information needed to perform laboratory activities. | 111
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.2 LIMS; validatie |  | 7.11.2 Het laboratorium moet de functionaliteit valideren , voorafgaand aan invoering ervan. Telkens als er veranderingen zijn, met inbegrip van het configureren van laboratoriumsoftware of aanpassingen aan commerciële standaardsoftware, moeten deze voorafgaand aan de implementatie ervan worden goedgekeurd, gedocumenteerd en gevalideerd. OPMERKING 1 In dit document omvat ‘laboratoriuminformatiemanagementsysteem (of ‐systemen)’ het beheer van in zowel geautomatiseerde als niet‐geautomatiseerde systemen vervatte gegevens en informatie. Sommige eisen zijn wellicht meer van toepassing op geautomatiseerde dan op niet‐geautomatiseerde systemen. OPMERKING 2 Van commerciële standaardsoftware die algemeen gebruikt wordt binnen het toepassingsspectrum waarvoor deze ontworpen is, kan worden aangenomen dat deze afdoende gevalideerd is. | 7.11.2 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.2 Validation | 7.11.2 The laboratory information management system(s) used for the collection, processing, recording, reporting, storage or retrieval of data shall be validated for functionality, including the proper functioning of interfaces within the laboratory information management system(s) by the laboratory before introduction. Whenever there are any changes, including laboratory software configuration or modifications to commercial off-the-shelf software, they shall be authorized, documented and validated before implementation. NOTE 1 In this document “laboratory information management system(s)” includes the management of data and information contained in both computerized and non-computerized systems. Some of the requirements can be more applicable to computerized systems than to non-computerized systems. NOTE 2 Commercial off-the-shelf software in general use within its designed application range can be considered to be sufficiently validated. | 112
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.3 LIMS; toegankelijkheid en beheer |  | 7.11.3 Het laboratoriuminformatiemanagementsysteem (of de ‐systemen) moet(en): a) beschermd worden tegen toegang door onbevoegden; b) beveiligd worden tegen ongewenste bijstelling en verlies; c) worden uitgevoerd in een omgeving die voldoet aan de specificaties van de leverancier of het laboratorium of, in het geval van niet‐geautomatiseerde systemen, condities biedt die de nauwkeurigheid van handmatige registratie en transcriptie zeker stellen; d) dusdanig worden onderhouden dat de integriteit van de gegevens en informatie gegarandeerd wordt; e) onder andere het vastleggen van systeemfouten en passende onmiddellijke corrigerende maatregelen omvatten. | 7.11.3 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.3 LIMS: accessability and management | 7.11.3 The laboratory information management system(s) shall: a) be protected from unauthorized access; b) be safeguarded against tampering and loss; c) be operated in an environment that complies with provider or laboratory specifications or, in the case of non-computerized systems, provides conditions which safeguard the accuracy of manual recording and transcription; d) be maintained in a manner that ensures the integrity of the data and information; e) include recording system failures and the appropriate immediate and corrective actions. | 113
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.4 extern beheerd LIMS; toegankelijkheid en beheer |  | 7.11.4 Indien een laboratoriuminformatiemanagementsysteem buiten de locatie of via een externe toeleverancier wordt beheerd en onderhouden, moet het laboratorium garanderen dat de externe toeleverancier van het systeem of de persoon die het systeem bedient, aan alle toepasselijke eisen van dit document voldoet. | 7.11.4 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.4 Externally maneged LIMS: accessability and management | 7.11.4 When a laboratory information management system is managed and maintained off-site or through an external provider, the laboratory shall ensure that the provider or operator of the system complies with all applicable requirements of this document. | 114
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.5 LIMS; gedocumenteerd |  | 7.11.5 Het laboratorium moet garanderen dat voor het laboratoriuminformatiemanagementsysteem (of de ‐systemen) relevante instructies, handleidingen en referentiegegevens gemakkelijk beschikbaar zijn voor personeel. | 7.11.5 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.5 LIMS: documented | 7.11.5 The laboratory shall ensure that instructions, manuals and reference data relevant to the laboratory information management system(s) are made readily available to personnel. | 115
7. Eisen aan het proces | 7.11 Beheer van data‐ en informatiemanagement | 7.11.6 Berekening en overdracht van gegevens |  | 7.11.6 Berekeningen en overdracht van gegevens moeten op passende wijze en stelselmatig gecontroleerd worden. | 7.11.6 | 7. Process requirements | 7.11 Control of data and information management | 7.11.6 Calculations and data transmission | 7.11.6 Calculations and data transfers shall be checked in an appropriate and systematic manner. | 116
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.1 Opties | 8.1.1 Algemeen |  | 8.1.1 Het laboratorium moet een managementsysteem inrichten, documenteren, implementeren en onderhouden dat in staat is te ondersteunen en aan te tonen dat op consistente wijze aan de eisen van dit document wordt voldaan en de kwaliteit van de laboratoriumresultaten te garanderen. Naast het voldoen aan de eisen van de hoofdstukken 4 tot en met 7 moet het laboratorium een managementsysteem invoeren dat in overeenstemming is met optie A of optie B. OPMERKING Zie bijlage B voor meer informatie. | 8.1.1 | 8. Management system requirements | 8.1 Options | 8.1.1 General | 8.1.1 The laboratory shall establish, document, implement and maintain a management system that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements of this document and assuring the quality of the laboratory results. In addition to meeting the requirements of Clauses 4 to 7, the laboratory shall implement a management system in accordance with Option A or Option B. NOTE See Annex B for more information. | 117
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.1 Opties | 8.1.2 Optie A |  | 8.1.2 Optie A Het managementsysteem van het laboratorium moet ten minste ingaan op het volgende: — managementsysteemdocumentatie (zie 8.2); — beheer van managementsysteemdocumenten (zie 8.3); — beheer van registraties (zie 8.4); — acties om risico’s en kansen op te pakken (zie 8.5); — verbetering (zie 8.6); — corrigerende maatregelen (zie 8.7); — interne audits (zie 8.8); — managementbeoordelingen (zie 8.9). | 8.1.2 | 8. Management system requirements | 8.1 Options | 8.1.2 Option A | 8.1.2 Option A As a minimum, the management system of the laboratory shall address the following: — management system documentation (see 8.2); — control of management system documents (see 8.3); — control of records (see 8.4); — actions to address risks and opportunities (see 8.5); — improvement (see 8.6); — corrective actions (see 8.7); — internal audits (see 8.8); — management reviews (see 8.9). | 118
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.1 Opties | 8.1.3 Optie B |  | 8.1.3 Optie B Een laboratorium dat een managementsysteem overeenkomstig de eisen van ISO 9001 heeft ingevoerd en onderhoudt en dat in staat is om het op consistente wijze voldoen aan de eisen van de hoofdstukken 4 tot en met 7 te ondersteunen en aan te tonen, voldoet ook ten minste aan de intentie van de managementsysteemeisen zoals gespecificeerd in 8.2 tot en met 8.9. | 8.1.3 | 8. Management system requirements | 8.1 Options | 8.1.3 Option B | 8.1.3 Option B A laboratory that has established and maintains a management system, in accordance with the requirements of ISO 9001, and that is capable of supporting and demonstrating the consistent fulfilment of the requirements of Clauses 4 to 7, also fulfils at least the intent of the management system requirements specified in 8.2 to 8.9. | 119
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.2 Managementsysteemdocumentatie (optie A) | 8.2.1 Beleid en doelstellingen |  | 8.2.1 Het management van het laboratorium moet beleid en doelstellingen vaststellen, documenteren en onderhouden om te voldoen aan de doelen van dit document en moet garanderen dat het beleid en de doelstellingen op alle niveaus van de laboratoriumorganisatie worden erkend en geïmplementeerd. | 8.2.1 | 8. Management system requirements | 8.2 Management system documentation (Option A) | 8.2.1 Policies and objectives | 8.2.1 Laboratory management shall establish, document, and maintain policies and objectives for the fulfilment of the purposes of this document and shall ensure that the policies and objectives are acknowledged and implemented at all levels of the laboratory organization. | 120
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.2 Managementsysteemdocumentatie (optie A) | 8.2.2 Competenties, onpartijdigheid en consistente bedrijfsvoering |  | 8.2.2 Het beleid en de doelstellingen moeten ingaan op de competentie, onpartijdigheid en consistente bedrijfsvoering van het laboratorium. | 8.2.2 | 8. Management system requirements | 8.2 Management system documentation (Option A) | 8.2.2 Competences, impartiality and consistent operation | 8.2.2 The policies and objectives shall address the competence, impartiality and consistent operation of the laboratory. | 121
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.2 Managementsysteemdocumentatie (optie A) | 8.2.3 Betrokkenheid management |  | 8.2.3 Het management van het laboratorium moet haar betrokkenheid aantonen bij de ontwikkeling en implementatie van het managementsysteem en bij het continu verbeteren van de doeltreffendheid ervan. | 8.2.3 | 8. Management system requirements | 8.2 Management system documentation (Option A) | 8.2.3 Management commitment | 8.2.3 Laboratory management shall provide evidence of commitment to the development and implementation of the management system and to continually improving its effectiveness. | 122
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.2 Managementsysteemdocumentatie (optie A) | 8.2.4 Opnemen in of koppelen aan managementsysteem |  | 8.2.4 Alle documentatie, processen, systemen, registraties die verband houden met het voldoen aan de eisen van dit document, moeten worden opgenomen in of gekoppeld aan het managementsysteem, of er moet naar worden verwezen vanuit het managementsysteem. | 8.2.4 | 8. Management system requirements | 8.2 Management system documentation (Option A) | 8.2.4 Include or link to management System | 8.2.4 All documentation, processes, systems, records, related to the fulfilment of the requirements of this document shall be included in, referenced from, or linked to the management system. | 123
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.2 Managementsysteemdocumentatie (optie A) | 8.2.5 Toegang tot managementsysteemdocumentatie |  | 8.2.5 Al het personeel dat betrokken is bij laboratoriumactiviteiten, moet toegang hebben tot de onderdelen van de managementsysteemdocumentatie en aanverwante informatie die van toepassing zijn op hun verantwoordelijkheden. | 8.2.5 | 8. Management system requirements | 8.2 Management system documentation (Option A) | 8.2.5 Access to management system documentation | 8.2.5 All personnel involved in laboratory activities shall have access to the parts of the management system documentation and related information that are applicable to their responsibilities. | 124
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.3 Beheer van managementsysteemdocumenten (optie A) | 8.3.1 Documentbeheer |  | 8.3.1 Het laboratorium moet de (interne en externe) documenten beheren die betrekking hebben op het voldoen aan dit document. OPMERKING In deze context kan ‘documenten’ beleidsverklaringen, procedures, specificaties, aanwijzingen van de fabrikant, kalibratietabellen, grafieken, tekstboeken, affiches, kennisgevingen, memo’s, tekeningen, plannen enz. op allerlei media, zowel op papier als digitaal zijn. | 8.3.1 | 8. Management system requirements | 8.3 Control of management system documents (Option A) | 8.3.1 Document management | 8.3.1 The laboratory shall control the documents (internal and external) that relate to the fulfilment of this document. NOTE In this context, “documents” can be policy statements, procedures, specifications, manufacturer’s instructions, calibration tables, charts, text books, posters, notices, memoranda, drawings, plans, etc. These can be on various media, such as hard copy or digital. | 125
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.3 Beheer van managementsysteemdocumenten (optie A) | 8.3.2 Documentbeheer |  | 8.3.2 Het laboratorium moet bewerkstelligen dat: a) documenten worden goedgekeurd wat betreft hun toereikendheid alvorens ze worden vrijgegeven door bevoegd personeel; b) documenten regelmatig beoordeeld en zo nodig bijgewerkt worden; c) veranderingen en de actuele revisiestatus van de documenten geïdentificeerd worden; d) relevante versies van toepasselijke documenten op gebruikspunten beschikbaar zijn en dat, waar nodig, de verspreiding ervan beheerst wordt; e) documenten een unieke identificatie hebben; f) onbedoeld gebruik van vervallen documenten wordt voorkomen en geschikte markering wordt aangebracht als ze om welke reden dan ook worden bewaard. | 8.3.2 | 8. Management system requirements | 8.3 Control of management system documents (Option A) | 8.3.2 Document management | 8.3.2 The laboratory shall ensure that: a) documents are approved for adequacy prior to issue by authorized personnel; b) documents are periodically reviewed, and updated as necessary; c) changes and the current revision status of documents are identified; d) relevant versions of applicable documents are available at points of use and, where necessary, their distribution is controlled; e) documents are uniquely identified; f) the unintended use of obsolete documents is prevented, and suitable identification is applied to them if they are retained for any purpose. | 126
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.4 Beheer van registraties (optie A) | 8.4.1 Registraties |  | 8.4.1 Het laboratorium moet leesbare registraties opstellen en bewaren om aan te tonen dat aan de eisen in dit document wordt voldaan. | 8.4.1 | 8. Management system requirements | 8.4 Control of records (Option A) | 8.4.1 Records | 8.4.1 The laboratory shall establish and retain legible records to demonstrate fulfilment of the requirements in this document. | 127
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.4 Beheer van registraties (optie A) | 8.4.2 Beheersinstrumenten |  | 8.4.2 Het laboratorium moet de beheersinstrumenten implementeren die nodig zijn voor het identificeren, opslaan, beschermen, back‐uppen, archiveren, terugvinden, bewaren en verwijderen van zijn registraties. Het laboratorium moet registraties bewaren gedurende een periode die in overeenstemming is met de contractuele verplichting van het laboratorium. Toegang tot deze registraties moet in overeenstemming zijn met de geheimhoudingsverbintenissen en de registraties moeten gemakkelijk beschikbaar zijn. OPMERKING Aanvullende eisen met betrekking tot technische registraties worden gegeven in 7.5. | 8.4.2 | 8. Management system requirements | 8.4 Control of records (Option A) | 8.4.2 Record controls | 8.4.2 The laboratory shall implement the controls needed for the identification, storage, protection, back-up, archive, retrieval, retention time, and disposal of its records. The laboratory shall retain records for a period consistent with its contractual obligations. Access to these records shall be consistent with the confidentiality commitments, and records shall be readily available. NOTE Additional requirements regarding technical records are given in 7.5. | 128
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.5 Acties om risico’s en kansen op te pakken (optie A) | 8.5.1 Risico's en kansen - doelstellingen |  | 8.5.1 Het laboratorium moet de risico’s en kansen in verband met de laboratoriumactiviteiten in aanmerking nemen om: a) de zekerheid te bieden dat het managementsysteem de beoogde resultaten kan behalen; b) kansen te vergroten om het doel en de doelstellingen van het laboratorium te bereiken; c) ongewenste gevolgen en mogelijke tekortkomingen in de laboratoriumactiviteiten te voorkomen of te beperken; d) verbetering te realiseren. | 8.5.1 | 8. Management system requirements | 8.5 Actions to address risks and opportunities (Option A) | 8.5.1 Risks and opportunities - objectives | 8.5.1 The laboratory shall consider the risks and opportunities associated with the laboratory activities in order to: a) give assurance that the management system achieves its intended results; b) enhance opportunities to achieve the purpose and objectives of the laboratory; c) prevent, or reduce, undesired impacts and potential failures in the laboratory activities; d) achieve improvement. | 129
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.5 Acties om risico’s en kansen op te pakken (optie A) | 8.5.2 Risico's en kansen - plannen |  | 8.5.2 Het laboratorium moet het volgende plannen: a) acties om risico’s en kansen op te pakken; b) de wijze waarop: — de acties in het managementsysteem van het laboratorium worden geïntegreerd en hoe ze worden uitgevoerd; — de doeltreffendheid van deze acties wordt geëvalueerd. OPMERKING Hoewel dit document voorschrijft dat het laboratorium maatregelen plant om in te gaan op risico’s, is er geen eis van formele methoden voor risicomanagement of een gedocumenteerd risicomanagementproces. Laboratoria kunnen besluiten om al dan niet een meer uitgebreide risicomanagementmethodiek te ontwikkelen dan dit document vereist, bijvoorbeeld door andere richtlijnen of normen toe te passen. | 8.5.2 | 8. Management system requirements | 8.5 Actions to address risks and opportunities (Option A) | 8.5.2 Risks and opportunities - planning | 8.5.2 The laboratory shall plan: a) actions to address these risks and opportunities; b) how to: — integrate and implement these actions into its management system; — evaluate the effectiveness of these actions. NOTE Although this document specifies that the laboratory plans actions to address risks, there is no requirement for formal methods for risk management or a documented risk management process. Laboratories can decide whether or not to develop a more extensive risk management methodology than is required by this document, e.g. through the application of other guidance or standards. | 130
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.5 Acties om risico’s en kansen op te pakken (optie A) | 8.5.3 Risico's en kansen - evenredigheid met impact |  | 8.5.3 Acties die worden uitgevoerd om risico’s en kansen op te pakken, moeten evenredig zijn aan de mogelijke impact op de kwaliteit van de laboratoriumresultaten. OPMERKING 1 Opties om risico’s op te pakken kunnen onder andere bestaan uit het identificeren en vermijden van bedreigingen, het nemen van risico om een kans na te streven, het wegnemen van de bron van het risico, het veranderen van de waarschijnlijkheid of gevolgen, het delen van het risico of het accepteren van het risico op basis van een weloverwogen beslissing. OPMERKING 2 Kansen kunnen leiden tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de laboratoriumactiviteiten, het aanspreken van nieuwe klanten, het gebruik van nieuwe technologie en andere mogelijkheden om in te gaan op behoeften van klanten. | 8.5.3 | 8. Management system requirements | 8.5 Actions to address risks and opportunities (Option A) | 8.5.3 Risks and opportunities - proportionality with impact | 8.5.3 Actions taken to address risks and opportunities shall be proportional to the potential impact on the validity of laboratory results. NOTE 1 Options to address risks can include identifying and avoiding threats, taking risk in order to pursue an opportunity, eliminating the risk source, changing the likelihood or consequences, sharing the risk, or retaining risk by informed decision. NOTE 2 Opportunities can lead to expanding the scope of the laboratory activities, addressing new customers, using new technology and other possibilities to address customer needs. | 131
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.6 Verbetering (optie A) | 8.6.1 Identificatie verbeterkansen |  | 8.6.1 Het laboratorium moet verbeterkansen identificeren en selecteren en eventueel benodigde maatregelen treffen. OPMERKING Verbeterkansen kunnen worden geïdentificeerd via het beoordelen van de operationele procedures, het gebruik van het beleid, algehele doelstellingen, auditresultaten, corrigerende maatregelen, managementbeoordeling, suggesties van personeel, risicobeoordeling, analyse van gegevens en resultaten van bekwaamheidsbeproevingen. | 8.6.1 | 8. Management system requirements | 8.6 Improvement (Option A) | 8.6.1 Identification of improvement opportunities | 8.6.1 The laboratory shall identify and select opportunities for improvement and implement any necessary actions. NOTE Opportunities for improvement can be identified through the review of the operational procedures, the use of the policies, overall objectives, audit results, corrective actions, management review, suggestions from personnel, risk assessment, analysis of data, and proficiency testing results. | 132
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.6 Verbetering (optie A) | 8.6.2 Feedback van klanten |  | 8.6.2 Het laboratorium moet actief op zoek naar, zowel positieve als negatieve, feedback van zijn klanten. De feedback moet worden geanalyseerd en gebruikt om het managementsysteem, de laboratoriumactiviteiten en de klantenservice te verbeteren. OPMERKING Voorbeelden van de soorten feedback zijn klanttevredenheidsonderzoeken, communicatieregistraties en de beoordeling van rapporten met klanten. | 8.6.2 | 8. Management system requirements | 8.6 Improvement (Option A) | 8.6.2 Feedback of customers | 8.6.2 The laboratory shall seek feedback, both positive and negative, from its customers. The feedback shall be analysed and used to improve the management system, laboratory activities and customer service. NOTE Examples of the types of feedback include customer satisfaction surveys, communication records and review of reports with customers. | 133
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.7 Corrigerende maatregelen (optie A) | 8.7.1 Acties bij afwijkingen |  | 8.7.1 Als er zich een afwijking voordoet, moet het laboratorium: a) reageren op de afwijking en, naargelang van toepassing is: — maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren; — de gevolgen aan te pakken; b) de noodzaak beoordelen van maatregelen om de oorza(a)k(en) van de afwijking weg te nemen, zodat deze zich niet opnieuw of ergens anders voordoet, door: — de afwijking te beoordelen en te analyseren; — de oorzaken van de afwijking te bepalen; — vast te stellen of er vergelijkbare afwijkingen bestaan of zich mogelijk zouden kunnen voordoen; c) eventueel benodigde maatregelen implementeren; d) de doeltreffendheid beoordelen van corrigerende maatregelen die getroffen zijn; e) indien nodig, tijdens de planning vastgestelde risico’s en kansen bijwerken; f) indien nodig, veranderingen doorvoeren aan het managementsysteem. | 8.7.1 | 8. Management system requirements | 8.7 Corrective actions (Option A) | 8.7.1 Actions on nonconformities | 8.7.1 When a nonconformity occurs, the laboratory shall: a) react to the nonconformity and, as applicable: — take action to control and correct it; — address the consequences; b) evaluate the need for action to eliminate the cause(s) of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by: — reviewing and analysing the nonconformity; — determining the causes of the nonconformity; — determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur; c) implement any action needed; d) review the effectiveness of any corrective action taken; e) update risks and opportunities determined during planning, if necessary; f) make changes to the management system, if necessary. | 134
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.7 Corrigerende maatregelen (optie A) | 8.7.2 Corrigerende maatregelen passend |  | 8.7.2 Corrigerende maatregelen moeten passend zijn bij de effecten van de afwijkingen die zich voordoen. | 8.7.2 | 8. Management system requirements | 8.7 Corrective actions (Option A) | 8.7.2 Corrective actions appropiate | 8.7.2 Corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered. | 135
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.7 Corrigerende maatregelen (optie A) | 8.7.3 Registraties bij afwijkingen |  | 8.7.3 Het laboratorium moet registraties bijhouden als bewijs van: a) de aard van de afwijkingen, oorzaak of oorzaken en getroffen maatregelen; b) de resultaten van corrigerende maatregelen. | 8.7.3 | 8. Management system requirements | 8.7 Corrective actions (Option A) | 8.7.3 Records of deviations | 8.7.3 The laboratory shall retain records as evidence of: a) the nature of the nonconformities, cause(s) and any subsequent actions taken; b) the results of any corrective action. | 136
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.8 Interne audits (optie A) | 8.8.1 Doelstellingen van interne audit |  | 8.8.1 Het laboratorium moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om informatie te bieden over of het managementsysteem: a) voldoet aan: — de eigen eisen van het laboratorium voor zijn managementsysteem, met inbegrip van de laboratoriumactiviteiten; — de eisen van dit document; b) op doeltreffende wijze geïmplementeerd is en onderhouden wordt. | 8.8.1 | 8. Management system requirements | 8.8 Internal audits (Option A) | 8.8.1 Objectives of internal audits | 8.8.1 The laboratory shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the management system: a) conforms to: — the laboratory’s own requirements for its management system, including the laboratory activities; — the requirements of this document; b) is effectively implemented and maintained. | 137
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.8 Interne audits (optie A) | 8.8.2 Richtlijnen voor interne audit |  | 8.8.2 Het laboratorium moet: a) een auditprogramma plannen, opzetten, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage, en hierbij moet rekening worden gehouden met het belang van de desbetreffende laboratoriumactiviteiten, veranderingen die van invloed zijn op het laboratorium en de resultaten van eerdere audits; b) de auditcriteria en de reikwijdte voor elke audit definiëren; c) garanderen dat de resultaten van de audits aan het relevante management gerapporteerd worden; d) zonder onnodige vertraging passende correctie en corrigerende maatregelen uitvoeren; e) registraties bijhouden als bewijs van de implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten. OPMERKING ISO 19011 biedt richtlijnen voor interne audits. | 8.8.2 | 8. Management system requirements | 8.8 Internal audits (Option A) | 8.8.2 Internal audit requirements | 8.8.2 The laboratory shall: a) plan, establish, implement and maintain an audit programme including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of the laboratory activities concerned, changes affecting the laboratory, and the results of previous audits; b) define the audit criteria and scope for each audit; c) ensure that the results of the audits are reported to relevant management; d) implement appropriate correction and corrective actions without undue delay; e) retain records as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results. NOTE ISO 19011 provides guidance for internal audits. | 138
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.9 Managementbeoordelingen (optie A) | 8.9.1 Doelstellingen voor managementbeoordeling |  | 8.9.1 Het management van het laboratorium moet haar managementsysteem met geplande tussenpozen beoordelen om te garanderen dat dit geschikt, passend en doeltreffend is en blijft; dit betreft ook het verklaarde beleid en de doelstellingen die betrekking hebben op de naleving van dit document. | 8.9.1 | 8. Management system requirements | 8.9 Management reviews (Option A) | 8.9.1 Objectives of management review | 8.9.1 The laboratory management shall review its management system at planned intervals, in order to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated policies and objectives related to the fulfilment of this document. | 139
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.9 Managementbeoordelingen (optie A) | 8.9.2 Input voor managementbeoordeling |  | 8.9.2 De inputs voor de managementbeoordeling moeten geregistreerd worden en moeten informatie bevatten met betrekking tot het volgende: a) veranderingen aan interne en externe punten (issues) die relevant zijn voor het laboratorium; b) het behalen van doelstellingen; c) de geschiktheid van beleid en procedures; d) de status van maatregelen van eerdere managementbeoordelingen; e) de uitkomst van recente interne audits; f) corrigerende maatregelen; g) beoordelingen door externe instanties; h) veranderingen in het type en het volume van het werk of in de reikwijdte van de laboratoriumactiviteiten; i) feedback van klanten en personeel; j) klachten; k) de doeltreffendheid van eventuele doorgevoerde verbeteringen; l) de toereikendheid van middelen; m) resultaten van risico‐identificatie; n) de uitkomsten van het borgen van de kwaliteit van de resultaten; en o) andere relevante factoren, zoals monitoringactiviteiten en training. | 8.9.2 | 8. Management system requirements | 8.9 Management reviews (Option A) | 8.9.1. Management review input | 8.9.2 The inputs to management review shall be recorded and shall include information related to the following: a) changes in internal and external issues that are relevant to the laboratory; b) fulfilment of objectives; c) suitability of policies and procedures; d) status of actions from previous management reviews; e) outcome of recent internal audits; f) corrective actions; g) assessments by external bodies; h) changes in the volume and type of the work or in the range of laboratory activities; i) customer and personnel feedback; j) complaints; k) effectiveness of any implemented improvements; l) adequacy of resources; m) results of risk identification; n) outcomes of the assurance of the validity of results; and o) other relevant factors, such as monitoring activities and training. | 140
8. Eisen aan het managementsysteem | 8.9 Managementbeoordelingen (optie A) | 8.9.3 Output voor managementbeoordeling |  | 8.9.3 In de output van de directiebeoordeling moeten in ieder geval de besluiten en maatregelen worden vastgelegd met betrekking tot: a) de doeltreffendheid van het managementsysteem en de processen ervan; b) verbetering van de laboratoriumactiviteiten met betrekking tot het voldoen aan de eisen van dit document; c) het voorzien in vereiste middelen; d) eventuele noodzaak van veranderingen. | 8.9.3 | 8. Management system requirements | 8.9 Management reviews (Option A) | 8.9.3 Management review output | 8.9.3 The outputs from the management review shall record all decisions and actions related to at least: a) the effectiveness of the management system and its processes; b) improvement of the laboratory activities related to the fulfilment of the requirements of this document; c) provision of required resources; d) any need for change. | 141
RvA-F004-1:2 |  |  |  | Bij deze aanvraag dienen de volgende documenten te worden meegezonden: Een kruisverwijzing tussen de eisen uit ISO/IEC 17025 en uw kwaliteitssysteem volgens het model uit bijlage 2 | RvA-F004-1:2 |  |  |  | Bij deze aanvraag dienen de volgende documenten te worden meegezonden: Een kruisverwijzing tussen de eisen uit ISO/IEC 17025 en uw kwaliteitssysteem volgens het model uit bijlage 2 | 153
RvA-BR002-BL1-10 |  |  |  | Uw organisatie voert geen activiteiten uit en doet geen uitlatingen die de integriteit van het systeem van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingen, de RvA en/of het vertrouwen in het systeem zouden kunnen schaden. | RvA-BR002-BL1-10 |  |  |  | Uw organisatie voert geen activiteiten uit en doet geen uitlatingen die de integriteit van het systeem van geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingen, de RvA en/of het vertrouwen in het systeem zouden kunnen schaden. | 155
RvA-BR002-BL1-11 |  |  |  | Uw organisatie zal geen activiteiten uitvoeren of aanbieden die de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de RvA in gevaar kunnen brengen, zoals het publiek verklaren of suggereren dat een organisatie voldoet aan normen die de RvA hanteert bij haar accreditaties. | RvA-BR002-BL1-11 |  |  |  | Uw organisatie zal geen activiteiten uitvoeren of aanbieden die de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de RvA in gevaar kunnen brengen, zoals het publiek verklaren of suggereren dat een organisatie voldoet aan normen die de RvA hanteert bij haar accreditaties. | 156
RvA-BR002-BL1-12 |  |  |  | Uw organisatie neemt de regels van RvA-voorschrift RvA-VR003 in acht omtrent het gebruik van het accreditatiemerk en het op andere wijze verwijzen naar de geaccrediteerde status. | RvA-BR002-BL1-12 |  |  |  | Uw organisatie neemt de regels van RvA-voorschrift RvA-VR003 in acht omtrent het gebruik van het accreditatiemerk en het op andere wijze verwijzen naar de geaccrediteerde status. | 157
RvA-BR002-BL1-13 |  |  |  | Uw organisatie meldt de RvA direct of zo spoedig mogelijk veranderingen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden die onder accreditatie worden uitgevoerd. Uw organisatie meldt in ieder geval de volgende wijzigingen: a. veranderingen in de eigendomssituatie van uw organisatie; b. veranderingen in de juridische, commerciële of organisatorische status; c. veranderingen in werkterrein/economische activiteiten van uw organisatie en van aan haar gerelateerde organisaties of personen; d. verandering in de leiding of in de structuur; e. veranderingen in beleid in relatie tot het voldoen aan de vereisten; f. veranderingen in personeel dat een sleutelpositie bekleedt, zoals managers en beslissers en personeel met specifieke en voor de organisatie unieke deskundigheid; g. veranderingen in huisvesting, uitrusting en andere middelen die een significante invloed kunnen hebben op de werkzaamheden die onder accreditatie worden uitgevoerd; h. significante veranderingen in werkwijzen of procedures. Uw organisatie stelt de RvA in staat naar aanleiding van wijzigingen extra beoordelingen uit te voeren als bedoeld in en conform de beleidsregels RvA-BR002, RvA-BR004 en RvA-BR005, indien de RvA dit wenselijk acht. | RvA-BR002-BL1-13 |  |  |  | Uw organisatie meldt de RvA direct of zo spoedig mogelijk veranderingen die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden die onder accreditatie worden uitgevoerd. Uw organisatie meldt in ieder geval de volgende wijzigingen: a. veranderingen in de eigendomssituatie van uw organisatie; b. veranderingen in de juridische, commerciële of organisatorische status; c. veranderingen in werkterrein/economische activiteiten van uw organisatie en van aan haar gerelateerde organisaties of personen; d. verandering in de leiding of in de structuur; e. veranderingen in beleid in relatie tot het voldoen aan de vereisten; f. veranderingen in personeel dat een sleutelpositie bekleedt, zoals managers en beslissers en personeel met specifieke en voor de organisatie unieke deskundigheid; g. veranderingen in huisvesting, uitrusting en andere middelen die een significante invloed kunnen hebben op de werkzaamheden die onder accreditatie worden uitgevoerd; h. significante veranderingen in werkwijzen of procedures. Uw organisatie stelt de RvA in staat naar aanleiding van wijzigingen extra beoordelingen uit te voeren als bedoeld in en conform de beleidsregels RvA-BR002, RvA-BR004 en RvA-BR005, indien de RvA dit wenselijk acht. | 158
RvA-BR002-BL1-14 |  |  |  | Indien de vereisten voor accreditatie, de van toepassing zijnde interpretatie- en toepassingsdocumenten, RvA-beleidsregels of RvA-voorschriften wijzigen, draagt uw organisatie er zorg voor dat aan deze gewijzigde eisen wordt voldaan binnen de door de RvA vastgestelde en gepubliceerde overgangstermijn. Uw organisatie stelt de RvA in staat naar aanleiding van wijzigingen extra beoordelingen uit te voeren als bedoeld in en conform de beleidsregels RvA-BR002, RvA-BR004 en RvA-BR005, indien de RvA dit wenselijk acht. | RvA-BR002-BL1-14 |  |  |  | Indien de vereisten voor accreditatie, de van toepassing zijnde interpretatie- en toepassingsdocumenten, RvA-beleidsregels of RvA-voorschriften wijzigen, draagt uw organisatie er zorg voor dat aan deze gewijzigde eisen wordt voldaan binnen de door de RvA vastgestelde en gepubliceerde overgangstermijn. Uw organisatie stelt de RvA in staat naar aanleiding van wijzigingen extra beoordelingen uit te voeren als bedoeld in en conform de beleidsregels RvA-BR002, RvA-BR004 en RvA-BR005, indien de RvA dit wenselijk acht. | 159
RvA-BR003-art 52-2 |  |  |  | Ongeacht het in het voorgaande lid gestelde beschouwt de RvA het de plicht van een geaccrediteerde CBI de RvA te informeren over significante wijzigingen in methoden en procedures. Wijzigingen in documenten die genoemd zijn in de scope worden als significant aangemerkt indien deze wijzigingen vereisen dat de CBI andere dan reeds aan de RvA aangetoonde competenties moet inzetten bij haar activiteiten. | RvA-BR003-art 52-2 |  |  |  | Ongeacht het in het voorgaande lid gestelde beschouwt de RvA het de plicht van een geaccrediteerde CBI de RvA te informeren over significante wijzigingen in methoden en procedures. Wijzigingen in documenten die genoemd zijn in de scope worden als significant aangemerkt indien deze wijzigingen vereisen dat de CBI andere dan reeds aan de RvA aangetoonde competenties moet inzetten bij haar activiteiten. | 160
RvA-BR003-art 51-1 |  |  |  | Als de instelling voor conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in de scope niet kan aantonen dat deze zijn verricht gedurende de laatste twee jaren, verwijdert de RvA deze activiteiten uit de scope. Het is echter mogelijk dat de deskundigheid en het voldoen aan de eisen voor deze conformiteitsbeoordelingsactiviteiten wordt aangetoond op een alternatieve wijze. In dat geval wordt de activiteit niet uit de scope verwijderd. | RvA-BR003-art 51-1 |  |  |  | Als de instelling voor conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in de scope niet kan aantonen dat deze zijn verricht gedurende de laatste twee jaren, verwijdert de RvA deze activiteiten uit de scope. Het is echter mogelijk dat de deskundigheid en het voldoen aan de eisen voor deze conformiteitsbeoordelingsactiviteiten wordt aangetoond op een alternatieve wijze. In dat geval wordt de activiteit niet uit de scope verwijderd. | 161
RvA-BR004-art 7-1 |  |  |  | Indien de conformiteitsbeoordelende instelling en het beoordelingsteam van mening verschillen over de interpretatie van accreditatievereisten bij vaststelling of oplossing van een afwijking, kan ten aanzien van die afwijking een interpretatiegeschil worden ingediend door de conformiteitsbeoordelende instelling | RvA-BR004-art 7-1 |  |  |  | Indien de conformiteitsbeoordelende instelling en het beoordelingsteam van mening verschillen over de interpretatie van accreditatievereisten bij vaststelling of oplossing van een afwijking, kan ten aanzien van die afwijking een interpretatiegeschil worden ingediend door de conformiteitsbeoordelende instelling | 162
RvA-BR004-art 8 |  |  |  | De RvA past het kwaliteitsmanagementprincipe toe dat de corrigerende maatregel de grondoorzaak van een afwijking moet elimineren zodat herhaling wordt voorkomen. Een analyse van de grondoorzaak en een analyse van de omvang van een kwaliteitsprobleem dat ten grondslag ligt aan NC zijn hierbij noodzakelijk. Onder omvang wordt verstaan dat de CBI analyseert waar binnen de organisatie of binnen het systeem het kwaliteitsprobleem, dat het RvA beoordelingsteam heeft gesignaleerd, verder nog voorkomt. Ook zal daarbij indien van toepassing de periode worden bepaald waarin zich het probleem heeft gemanifesteerd. De analyses van oorzaak en omvang zal ook de impact van de kwaliteitsproblemen op eerder uitgevoerd werk inzichtelijk moeten maken en de noodzaak en mogelijkheid tot het herstellen van eerder uitgevoerd werk duidelijk moeten maken. | RvA-BR004-art 8 |  |  |  | De RvA past het kwaliteitsmanagementprincipe toe dat de corrigerende maatregel de grondoorzaak van een afwijking moet elimineren zodat herhaling wordt voorkomen. Een analyse van de grondoorzaak en een analyse van de omvang van een kwaliteitsprobleem dat ten grondslag ligt aan NC zijn hierbij noodzakelijk. Onder omvang wordt verstaan dat de CBI analyseert waar binnen de organisatie of binnen het systeem het kwaliteitsprobleem, dat het RvA beoordelingsteam heeft gesignaleerd, verder nog voorkomt. Ook zal daarbij indien van toepassing de periode worden bepaald waarin zich het probleem heeft gemanifesteerd. De analyses van oorzaak en omvang zal ook de impact van de kwaliteitsproblemen op eerder uitgevoerd werk inzichtelijk moeten maken en de noodzaak en mogelijkheid tot het herstellen van eerder uitgevoerd werk duidelijk moeten maken. | 163
RvA-BR004-art 9-1 |  |  |  | De RvA zal een afwijking sluiten als de CBI aangetoond heeft dat zij zich heeft hersteld en passende maatregelen neemt om de grondoorzaak van het kwaliteitsprobleem te elimineren. Dit betekent dat de CBI aantoont dat zij: a) een analyse heeft uitgevoerd waaruit de grondoorzaak en de omvang van de afwijking blijkt; b) waar nodig, activiteiten heeft gestaakt waarvoor de resultaten als gevolg van de geconstateerde kwaliteitsproblemen mogelijk als onjuist of onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt; c) op basis van de omvanganalyse acties heeft genomen waarmee geleverde resultaten (rapporten, certificaten en dergelijke) die niet aan de eisen voldoen zijn hersteld of herroepen en waar nodig betrokkenen zijn geïnformeerd over de consequenties van de geconstateerde problemen; d) op basis van de oorzaakanalyse acties neemt die op het elimineren van de grondoorzaak gericht zijn. | RvA-BR004-art 9-1 |  |  |  | De RvA zal een afwijking sluiten als de CBI aangetoond heeft dat zij zich heeft hersteld en passende maatregelen neemt om de grondoorzaak van het kwaliteitsprobleem te elimineren. Dit betekent dat de CBI aantoont dat zij: a) een analyse heeft uitgevoerd waaruit de grondoorzaak en de omvang van de afwijking blijkt; b) waar nodig, activiteiten heeft gestaakt waarvoor de resultaten als gevolg van de geconstateerde kwaliteitsproblemen mogelijk als onjuist of onbetrouwbaar moeten worden aangemerkt; c) op basis van de omvanganalyse acties heeft genomen waarmee geleverde resultaten (rapporten, certificaten en dergelijke) die niet aan de eisen voldoen zijn hersteld of herroepen en waar nodig betrokkenen zijn geïnformeerd over de consequenties van de geconstateerde problemen; d) op basis van de oorzaakanalyse acties neemt die op het elimineren van de grondoorzaak gericht zijn. | 164
RvA-BR004-art 9-2 |  |  |  | De CBI rapporteert over de in lid 1 van dit artikel genoemde acties in een Corrigerende-ActiesRapport (CAR) in het RvA-rapportagesysteem. De CBI levert daarbij objectief bewijs aan, op basis waarvan de RvA-beoordelaar de uitvoering van de acties kan bevestigen. | RvA-BR004-art 9-2 |  |  |  | De CBI rapporteert over de in lid 1 van dit artikel genoemde acties in een Corrigerende-ActiesRapport (CAR) in het RvA-rapportagesysteem. De CBI levert daarbij objectief bewijs aan, op basis waarvan de RvA-beoordelaar de uitvoering van de acties kan bevestigen. | 165
RvA-BR004-art 9-3 |  |  |  | Met betrekking tot het nemen van corrigerende acties, zoals bedoeld in lid 1, sub d van dit artikel, toont de CBI de effectiviteit van genomen maatregelen aan door middel van een eigen beoordeling. Dit kan bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van een interne audit die gericht is op de betreffende problemen. | RvA-BR004-art 9-3 |  |  |  | Met betrekking tot het nemen van corrigerende acties, zoals bedoeld in lid 1, sub d van dit artikel, toont de CBI de effectiviteit van genomen maatregelen aan door middel van een eigen beoordeling. Dit kan bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van een interne audit die gericht is op de betreffende problemen. | 166
RvA-BR004-art 9-4 |  |  |  | Indien er nog geen maatregelen genomen zijn op het moment dat het CAR wordt ingediend (of als de effectiviteit ervan nog niet kan worden vastgesteld), dan kan de CBI ervoor kiezen om als onderdeel van het CAR een actieplan met betrekking tot voorgenomen maatregelen of toetsing van effectiviteit te overleggen. Als onderdeel van de vervolgbeoordeling (zoals omschreven in Hoofdstuk 9), beslist een RvA-teamleider of het actieplan in een specifiek geval volstaat of dat sluiting van de afwijking afhankelijk blijft van het nemen van maatregelen en aantonen van de effectiviteit ervan. Om een afwijking op basis van een actieplan te sluiten, overweegt de RvAteamleider of er voldoende vertrouwen is dat de voorgestelde maatregelen effectief zullen zijn en of de voorgenomen implementatietermijn verantwoord is in het licht van de aard van de vastgestelde kwaliteitsproblemen. | RvA-BR004-art 9-4 |  |  |  | Indien er nog geen maatregelen genomen zijn op het moment dat het CAR wordt ingediend (of als de effectiviteit ervan nog niet kan worden vastgesteld), dan kan de CBI ervoor kiezen om als onderdeel van het CAR een actieplan met betrekking tot voorgenomen maatregelen of toetsing van effectiviteit te overleggen. Als onderdeel van de vervolgbeoordeling (zoals omschreven in Hoofdstuk 9), beslist een RvA-teamleider of het actieplan in een specifiek geval volstaat of dat sluiting van de afwijking afhankelijk blijft van het nemen van maatregelen en aantonen van de effectiviteit ervan. Om een afwijking op basis van een actieplan te sluiten, overweegt de RvAteamleider of er voldoende vertrouwen is dat de voorgestelde maatregelen effectief zullen zijn en of de voorgenomen implementatietermijn verantwoord is in het licht van de aard van de vastgestelde kwaliteitsproblemen. | 167
RvA-VR003-art 15-1 |  |  |  | Wanneer een klant van een geaccrediteerde CBI een activiteit door deze CBI laat uitvoeren waarvoor deze CBI is geaccrediteerd, is het een impliciete verwachting van deze klant dat de activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd en dat dit bevestigd wordt door het gebruik van het accreditatiemerk op de rapporten, certificaten of verklaringen. Daarom moet de CBI voor activiteiten die onderdeel zijn van de scope van accreditatie een rapport, certificaat of verklaring uitgeven met het accreditatiemerk of een gelijkwaardige verwijzing naar de geaccrediteerde status. | RvA-VR003-art 15-1 |  |  |  | Wanneer een klant van een geaccrediteerde CBI een activiteit door deze CBI laat uitvoeren waarvoor deze CBI is geaccrediteerd, is het een impliciete verwachting van deze klant dat de activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd en dat dit bevestigd wordt door het gebruik van het accreditatiemerk op de rapporten, certificaten of verklaringen. Daarom moet de CBI voor activiteiten die onderdeel zijn van de scope van accreditatie een rapport, certificaat of verklaring uitgeven met het accreditatiemerk of een gelijkwaardige verwijzing naar de geaccrediteerde status. | 168
RvA-VR003-art 15-2 |  |  |  | De verplichting van het eerste lid van dit artikel vervalt indien expliciet tussen de CBI en de klant is overeengekomen, en vastgelegd in een gedocumenteerd contract, dat het werk buiten de scope van accreditatie wordt uitgevoerd. In dat geval moet de CBI de klant ook informeren dat het rapport, certificaat of de verklaring niet onder accreditatie en daardoor niet onder de EA-MLA, IAF-MLA of ILAC-MRA is uitgegeven. | RvA-VR003-art 15-2 |  |  |  | De verplichting van het eerste lid van dit artikel vervalt indien expliciet tussen de CBI en de klant is overeengekomen, en vastgelegd in een gedocumenteerd contract, dat het werk buiten de scope van accreditatie wordt uitgevoerd. In dat geval moet de CBI de klant ook informeren dat het rapport, certificaat of de verklaring niet onder accreditatie en daardoor niet onder de EA-MLA, IAF-MLA of ILAC-MRA is uitgegeven. | 169
RvA-VR003-art 19 |  |  |  | Het accreditatiemerk mag niet worden gebruikt op rapporten, certificaten of verklaringen die geen resultaten bevatten van activiteiten die onder de scope van accreditatie van de desbetreffende CBI zijn uitgevoerd. | RvA-VR003-art 19 |  |  |  | Het accreditatiemerk mag niet worden gebruikt op rapporten, certificaten of verklaringen die geen resultaten bevatten van activiteiten die onder de scope van accreditatie van de desbetreffende CBI zijn uitgevoerd. | 173
RvA-VR003-art 21-1 |  |  |  | Voor geaccrediteerde test- en medische laboratoria en inspectie-instellingen gelden de volgende regels: 1. Alle resultaten van niet onder accreditatie uitgevoerde activiteiten moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. 2. De resultaten van uitbesteding van instelling A aan instelling B moeten op een van de volgende wijzen worden gerapporteerd: | RvA-VR003-art 21-1 |  |  |  | Alle resultaten van niet onder accreditatie uitgevoerde activiteiten moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. | 174
RvA-VR003-art 20-1 |  |  |  | Voor geaccrediteerde kalibratielaboratoria gelden de volgende specifieke regels: 1. Alle resultaten van niet onder accreditatie uitgevoerde activiteiten moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Kalibratiestickers met het accreditatiemerk mogen alleen worden gebruikt indien de kalibratie binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd. 2. De resultaten van uitbestede activiteiten moeten worden gerapporteerd door het kalibratierapport/-certificaat van de toeleverancier rechtstreeks aan de opdrachtgever door te geven. | RvA-VR003-art 20-1 |  |  |  | Alle resultaten van niet onder accreditatie uitgevoerde activiteiten moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Kalibratiestickers met het accreditatiemerk mogen alleen worden gebruikt indien de kalibratie binnen de scope van de accreditatie is uitgevoerd. | 175
RvA-VR003-art 10-1 |  |  |  | Op iedere pagina van een document waarop het accreditatiemerk wordt gebruikt moet ook het merk, logo en/of de naam van de geaccrediteerde CBI geplaatst worden. | RvA-VR003-art 10-1 |  |  |  | Op iedere pagina van een document waarop het accreditatiemerk wordt gebruikt moet ook het merk, logo en/of de naam van de geaccrediteerde CBI geplaatst worden. | 178
RvA-VR003-art 4-1 |  |  |  | Onder accreditatiemerk wordt het beeldmerk verstaan waarmee de geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties (verder aangeduid met CBI of CBI’s) hun geaccrediteerde status aangeven. Een accreditatiemerk is opgebouwd uit het RvA-logo gecombineerd met de identificatie van de geaccrediteerde activiteit (zoals in bijlage 1 is aangegeven) en het registratienummer van de betreffende CBI. | RvA-VR003-art 4-1 |  |  |  | Onder accreditatiemerk wordt het beeldmerk verstaan waarmee de geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties (verder aangeduid met CBI of CBI’s) hun geaccrediteerde status aangeven. Een accreditatiemerk is opgebouwd uit het RvA-logo gecombineerd met de identificatie van de geaccrediteerde activiteit (zoals in bijlage 1 is aangegeven) en het registratienummer van de betreffende CBI. | 179
SAP-K000-NL-1.3 |  | 1.3 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen |  | Het laboratorium zal de normatieve documenten waarin de kalibratiemethoden zijn vastgelegd eenduidig moeten identificeren. | SAP-K000-NL-1.3 |  |  | 1.3 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen | Het laboratorium zal de normatieve documenten waarin de kalibratiemethoden zijn vastgelegd eenduidig moeten identificeren. | 180
SAP-K000-NL-1.4 |  | 1.4 Specifieke wet- en regelgeving |  | Is afhankelijk van de kalibratieactiviteiten. Het laboratorium wordt geacht de van belang zijnde wetgeving zelf te hebben geïdentificeerd en vastgelegd | SAP-K000-NL-1.4 |  |  | 1.4 Specifieke wet- en regelgeving | Is afhankelijk van de kalibratieactiviteiten. Het laboratorium wordt geacht de van belang zijnde wetgeving zelf te hebben geïdentificeerd en vastgelegd | 181
SAP-K000-NL-3.1 |  | 3.1 Te verstrekken documenten |  | Ten behoeve van de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden gesteld aan het beoordelingsteam zijn vermeld in het Aanvraagformulier accreditatie (RvA-F001a) en Raad voor Accreditatie pagina 5 van 5 SAP-K000-NL, versie 4 laatste update van deze versie: 17-5-2019 het Aanvullend aanvraagformulier kalibratie (RvA-F003) voor initiële beoordelingen en in een bijlage bij beleidsregel RvA-BR005 voor de overige beoordelingen. | SAP-K000-NL-3.1 |  |  | 3.1 Te verstrekken documenten | Ten behoeve van de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden gesteld aan het beoordelingsteam zijn vermeld in het Aanvraagformulier accreditatie (RvA-F001a) en Raad voor Accreditatie pagina 5 van 5 SAP-K000-NL, versie 4 laatste update van deze versie: 17-5-2019 het Aanvullend aanvraagformulier kalibratie (RvA-F003) voor initiële beoordelingen en in een bijlage bij beleidsregel RvA-BR005 voor de overige beoordelingen. | 182
SAP-K000-NL-1.2 |  | 1.2 Aanvullende documenten |  |  RvA-T015; Toelichting op ISO/IEC 17025  RvA-T018; Acceptabele herleidbaarheid  RvA-T030; Interlaboratoriumvergelijkingen  RvA-T049; Invoering van ISO/IEC 17025:2017  RvA-I2.30; Harmonised classification scheme  RvA-Tk2.27; De sterkte van het zwaarteveld in Nederland  EA-4/02; Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration  EA-4/16; EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing  EA-4/18; Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation  ILAC G8; Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification  ILAC G24; Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments  ILAC P10; ILAC Policy on Traceability of Measurement Results  ILAC P14; ILAC Policy for Uncertainty in Calibration De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de desbetreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), EA (www.european-accreditation.org), ISO (www.iso.org), RvA (www.rva.nl). | SAP-K000-NL-1.2 |  |  | 1.2 Aanvullende documenten |  RvA-T015; Toelichting op ISO/IEC 17025  RvA-T018; Acceptabele herleidbaarheid  RvA-T030; Interlaboratoriumvergelijkingen  RvA-T049; Invoering van ISO/IEC 17025:2017  RvA-I2.30; Harmonised classification scheme  RvA-Tk2.27; De sterkte van het zwaarteveld in Nederland  EA-4/02; Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration  EA-4/16; EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing  EA-4/18; Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation  ILAC G8; Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification  ILAC G24; Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments  ILAC P10; ILAC Policy on Traceability of Measurement Results  ILAC P14; ILAC Policy for Uncertainty in Calibration De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de desbetreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), EA (www.european-accreditation.org), ISO (www.iso.org), RvA (www.rva.nl). | 183
SAP-L000-NL-1.3 |  | 1.3 Aanvullende documenten |  |  RvA-T001; Verwijzing naar referentiemethoden op scopes van testlaboratoria  RvA-T002; Toelichtend document microbiologie  RvA-T015; Toelichting op ISO/IEC 17025  RvA-T018; Acceptabele herleidbaarheid  RvA-T021; Accreditatie van monsterneming  RvA-T030; Interlaboratoriumvergelijkingen  RvA-T039; Toelichtend document Hydrobiologie  EA-2/15 M; EA Requirements For the Accreditation Of Flexible Scopes  EA-4/02; Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration  EA-4/16; EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing  EA-4/18; Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation  EA-4/23 INF; The assessment and accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025  ILAC G8; Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification  ILAC G17; Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing  ILAC G18; Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories  ILAC G24; Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments  ILAC P9; ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities  ILAC P10; ILAC Policy on Traceability of Measurement Results  ILAC P14; ILAC Policy for Uncertainty in Calibration  ISO Guide 33; Reference materials – good practice in using reference materials De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de betreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), EA (www.european-accreditation.org), ISO (www.iso.org), RvA (www.rva.nl). | SAP-L000-NL-1.3 |  |  | 1.3 Aanvullende documenten |  RvA-T001; Verwijzing naar referentiemethoden op scopes van testlaboratoria  RvA-T002; Toelichtend document microbiologie  RvA-T015; Toelichting op ISO/IEC 17025  RvA-T018; Acceptabele herleidbaarheid  RvA-T021; Accreditatie van monsterneming  RvA-T030; Interlaboratoriumvergelijkingen  RvA-T039; Toelichtend document Hydrobiologie  EA-2/15 M; EA Requirements For the Accreditation Of Flexible Scopes  EA-4/02; Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration  EA-4/16; EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing  EA-4/18; Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation  EA-4/23 INF; The assessment and accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025  ILAC G8; Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification  ILAC G17; Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing  ILAC G18; Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories  ILAC G24; Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments  ILAC P9; ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities  ILAC P10; ILAC Policy on Traceability of Measurement Results  ILAC P14; ILAC Policy for Uncertainty in Calibration  ISO Guide 33; Reference materials – good practice in using reference materials De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de betreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), EA (www.european-accreditation.org), ISO (www.iso.org), RvA (www.rva.nl). | 184
SAP-L000-NL-1.4 |  | 1.4 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen |  | Het laboratorium zal de normatieve documenten waarin de testmethoden zijn vastgelegd eenduidig moeten identificeren. Zie ook RvA-T001. | SAP-L000-NL-1.4 |  |  | 1.4 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen | Het laboratorium zal de normatieve documenten waarin de testmethoden zijn vastgelegd eenduidig moeten identificeren. Zie ook RvA-T001. | 185
SAP-L000-NL-1.5 |  | 1.5 Specifieke wet- en regelgeving |  | Of en welke wet- en/of regelgeving van toepassing is, is afhankelijk van de testactiviteiten. Het laboratorium wordt geacht de van belang zijnde wetgeving zelf te hebben geïdentificeerd en vastgelegd en, waar van toepassing, te hebben geïmplementeerd. | SAP-L000-NL-1.5 |  |  | 1.5 Specifieke wet- en regelgeving | Of en welke wet- en/of regelgeving van toepassing is, is afhankelijk van de testactiviteiten. Het laboratorium wordt geacht de van belang zijnde wetgeving zelf te hebben geïdentificeerd en vastgelegd en, waar van toepassing, te hebben geïmplementeerd. | 186
SAP-L000-NL-3.1.1 |  | 3.1.1 Algemeen |  | Voor de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden gesteld aan het beoordelingsteam zijn in de volgende documenten vermeld:  Voor initiële beoordelingen: Aanvraagformulier accreditatie (F001a) en Aanvullend aanvraagformulier testen (F004-1);  Voor uitbreidingsbeoordeling: Aanvraagformulier uitbreiding accreditatie (F105) en Aanvullend aanvraagformulier testen (F004-1);  Voor overige beoordelingen: bijlage bij Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen (BR005). | SAP-L000-NL-3.1.1 |  |  | 3.1.1 Algemeen | Voor de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden gesteld aan het beoordelingsteam zijn in de volgende documenten vermeld:  Voor initiële beoordelingen: Aanvraagformulier accreditatie (F001a) en Aanvullend aanvraagformulier testen (F004-1);  Voor uitbreidingsbeoordeling: Aanvraagformulier uitbreiding accreditatie (F105) en Aanvullend aanvraagformulier testen (F004-1);  Voor overige beoordelingen: bijlage bij Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen (BR005). | 187